| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

e-mail:slavisa.zecevic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број : 1620/2013

-Отворени поступак -

Предмет  јавне набавке : Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије

Обреновац, 05.08.2013.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије

ЈН бр. 1620/2013

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7. | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9. | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11. | ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА |
| 12. | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 13. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац,05.08.2013 год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ Б Ушће, поштански фах 35, 11500 Обреновац |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка УСЛУГА |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Славиша Зечевић e-mail: slavisa.zecevic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац,05.08.2013 год.

Опис предмета јавне набавке

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије Мерење емисије и баждарење анализатора се обавља на свим огранцима ПД ТЕНТ-А Обреновац, ТЕНТ-Б Ушће, ТЕК-Велики Црљени, ТЕМ-Свилајнац

Назив и ознака из општег речника набавке

90731000 Услуге у вези са загађењем ваздуха; 50433000 Услуге калибрације (баждарења)

Предмет набавке није обликован по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац,05.08.2013 год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на Српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на Српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2.ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу: ТЕНТ Б Ушће поштански фах 35, 11500 Обреновац, у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 09.09.2013. године до 11:00 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 1620/2013 не отварати уручити Славиша Зечевић“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 12:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ Б, Ушће  поштански фах 35, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоћје за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Обавезно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ Б Ушће поштански фах 35, 11500 Обреновац са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга- Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије , ЈН бр. 1620/2013“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга - Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије, ЈН бр. 1620/2013“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку услуга –

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије, ЈН бр. 1620/2013“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50% .

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезема сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Понуде са авансним плаћањем биће одбијене као неприхватљиве.

- Период извршења: од 15-ог септембра 2013, односно од дана потписивања уговора. Испитивање се односи на 2013-у годину.

- Место и начин извршења:

а)Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, а  место извршења услуге је огранак друштва ТЕНТ А Обреновац, ТЕНТ Б Ушће,ТЕК Велики Црљени, ТЕМ Свилајнац.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења Понуде, Наручилац ће од понуђача у писаном облику затражити продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

3.10.  НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди морају бити исказане у динарима.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.14 ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА.

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора  преда наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА - ВАЖИ САМО ЗА ПОНУЂАЧЕ КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

- Уколико уговор буде додељен понуђачу који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке а који има негативну референцу за предмет који није истоврстан предмету конкретне јавне набавке исти је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произлилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става  може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 15 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РAЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од 10 дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

- Зоран Бајић, члан ...................................................................................

- Горана Стругар, заменик члана ..............................................................

- Славиша Зечевић, члан, службеник за ЈН ..............................................

- Владимир Филиповић, заменик члана, службеник за ЈН..........................

- Иван Ђурђевић, члан, службеник за ЈН....................................................

- Атина Недељковић, заменик члана, службеник за ЈН..............................

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење

анализатора за континуално мерење емисије

4. Образац понуде

Обреновац, 05.08.2013. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу  и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

#### ПОНУДА БР. ________ од __.__.2013. године

По јавној набавци број__________________

| Ред. број | Предмет набавке | Износ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Појединачна мерења ТЕНТ А |  |
| 2. | Појединачна мерења ТЕНТ Б (са помоћном котларницом ТЕНТ Б) |  |
| 3. | Појединачна мерења ТЕК |  |
| 4. | Појединачна мерења ТЕМ |  |
| 5. | Баждарење анализатора ТЕНТ А |  |
| 6. | Баждарење анализатора ТЕНТ Б |  |
| 7. | Баждарење анализатора ТЕК |  |
| 8. | Баждарење анализатора ТЕМ |  |

УКУПНО:____________________ динара

ПДВ     :_____________________ динара

ЗА УПЛАТУ:__________________динара

- Рок и начин плаћања:	________________________________________________

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда):

________________________________________________________________________

- Рок извршења:	           ________________________________________________________________________

- Место и начин извршења и паритет: ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац,05.08.2013 год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре, Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | - ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно уверење оне полицијске управе Министарства унутрашњих послова где је пребивалиште лица, да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре - ПРАВНО ЛИЦЕ: - потврду основног суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица да правно лице није осуђено за кривична дела која су наведена у чл. 75. ЗЈН-а, потврду вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица да правно лице није осуђено за кривична дела која су наведена у чл. 75. ЗЈН-а, потврду Вишег суда у Београду да не није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. Напомена: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ ове доказе и за правно лице и за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 15.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходне три године. И 2) да у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (Фебруар,Март, Април, Мај, Јун, Јул 2013) није био неликвидан. | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010., 2011. и 2012. годину, као и податке о данима неликвидности. Потврда Народне банке Србије да понуђач у задњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (Фебруар,Март, Април, Мај, Јун, Јул 2013 ) није био у блокади Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било губитка, да није био у блокади) доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни услове из тачака 2. и 3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последњих три године (2010,2011 или 2012.г.) понуђач извршио услуге (минимум три пута) мерења емисије из ложишта на чврста горива са топлотном снагом већом од 50МWth минималне укупне, реализоване вредности 5.000.000,00 динара за сваки уговор појединачно. | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак извршених услуга - стручне референце (образац бр. 6.) и 1.2. потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца (образац бр. 7.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже довољним техничким капацитетом: - Лабораторија која врши мерење мора бити акредитована- - дозвола Министарства надлежног за послове заштите животне средине да врши мониторинг ваздуха и/или мерење емисије... - минимум два аутомобила у власништву или у закупу/лизингу. два комплета сонди за узорковање прашкастих материја минималне дужине 4 m . | Потврда издата од стране националног акредитационог тела Србије Фотокопија дозволе Министарства Фотокопије саобраћајних дозвола Или копија уговора о лизингу. Изјава којом се гарантује да понуђач поседује тражене сонде, у слободној форми оверена печатом понуђача. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: да понуђач има минимум запосленo 1 Технички одговорно лице са одговарајућим квалификацијама из техничке докоментације. 1 Заменика технички одговорног лица, услови за ово лице су исти као за технички одговорно лице. Техничко особље минимум 2 лица са одговарајућим квалификацијама из техничке документације Помоћни радници најмање 2 лица са одговарајућим квалификацијама из техничке документације. | 1),2),3),4) А) Фотокопије М образаца пријаве на обавезно социјално осигурање запослених И Б) Фотокопије радних књижица. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, те уколико више њих заједно испуњавају тражени услов ове доказе доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 8. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Образац изјаве о обавезама понуђача на основу члана 75. став 2. ЗЈН-а -образац бр. 5.

- Списак извршених услуга - стручне референце - образац бр. 6.

- Потврда о референтним набавкама - образац бр. 7.

- Изјава из дела технички капацитет – поседовање сонди.

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

- Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 5. до 8. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

- Зоран Бајић, члан ............................................................

- Горана Стругар, заменик члана ...........................................

- Славиша Зечевић, члан, службеник за ЈН ..............................................

- Владимир Филиповић, заменик члана, службеник за ЈН..........................

- Иван Ђурђевић, члан, службеник за ЈН....................................................

- Атина Недељковић, заменик члана, службеник за ЈН..............................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац,05.08.2013 год.

За понуду бр._____________ од______________2013 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ(дин) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Појединачна мерења ТЕНТ А |  |  |
| 2. | Појединачна мерења ТЕНТ Б (са помоћном котларницом ТЕНТ Б) |  |  |
| 3. | Појединачна мерења ТЕК |  |  |
| 4. | Појединачна мерења ТЕМ |  |  |
| 5. | Баждарење анализатора ТЕНТ А |  |  |
| 6. | Баждарење анализатора ТЕНТ Б |  |  |
| 7. | Баждарење анализатора ТЕК |  |  |
| 8. | Баждарење анализатора ТЕМ |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

** Напомена за Понуђаче:

ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ ЗА МЕРЕЊА И ЕТАЛОНИРАЊА ПОПУНИТИ У ДЕЛУ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СА ДОКУМЕНТАЦИЈОМ  (ОБАВЕЗНО)

КОЛОНЕ (3, 4) ИЗ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % (царина,монтажа,трошкови превоза, осигурање и др.), |
| --- |
| М - материјал и роба | % |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - |  |
| - |  |
| Међузбир |  |
| У - услуга | % |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - монтажа и демонтажа |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| 2 Међузбир |  |
| ( 1 + 2 ) = УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колони 3. уписати колико износи укупна цена без ПДВ

- у колони 4. уписати колико износи укупна цена са ПДВ

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове материјала и робе (М) и услуга (У) у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

Подаци из обрасца структуре цене који се односе на укупно процентуално учешће М (материјал и роба) и У (услуга) биће примењени у формули која је наведена у члану 4 модела уговора, уколико цена није фиксна.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац,05.08.2013 год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова прибављања средства финансијског обезбеђења и друге евентуалне трошкове.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац,05.08.2013 год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке........................[навести предмет јавне набавке], бр .............  [навести редни број јавне набавкe] поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац,05.08.2013 год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА– СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Обреновац,05.08.2013 год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност извршених услуга без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА

Обреновац,05.08.2013 год.

Корисник услуге:

_________________________________________________

(назив и адреса)

Лице за контакт: __________________________________________________________

(име, презиме, контакт телефон)

Овим путем потврђујем да је____________________________________________ (навести назив понуђача) за наше потребе извршио .........................................................  (навести предмет јавне набавке) у уговореном року, обиму и квалитету, а да у гарантном року није било рекламација на исте.

| Датум закључења уговора | Вредност уговора у динарима без ПДВ | Вредност извршених услуга без ПДВ |
| --- | --- | --- |

Датум    М.П.                                     Потпис корисника предметне услуге

___________________________	              _____________________________

Напомена:У случају више доказа образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац,05.08.2013 год.

Уговор о пружању услуга

т.о. 100%

Закључен између:

1. ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл. инж. електротехнике (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране и

2. .............................................................................................................................са седиштем у ................................................................................................, матични број…................................, ПИБ ................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Извршилац услуге), с друге стране, а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- Да је Наручилац по ЗСУ бр. 1620/2013 од 19.06.2013.год. у складу са чланом 53 ЗЈН Одлуком о покретању поступка бр. ...../... од ..../... год. покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак набавке по члану 32 ЗЈН.

- Да је Извршилац доставио понуду бр........... од .......2013 год. која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део,

- Да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог Уговора,

- Да је Наручилац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Извршиоца и Одлуке о додели уговора бр......../....... од ...../....2013 године изабрао Извршиоца за пружање услуга наведених у члану 2.уговора.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА:

Члан 2.

- Предмет уговора је пружање услуга Мерење емисије загађујућих материја у ваздух и баждарење анализатора за континуално мерење емисије у складу са Техничком спецификацијом која се налази у прилогу овог уговора и чини његов саставни део, по понуди број ___________ од ________ 2013.године

# ОБИМ УСЛУГЕ

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услуге из чл. 2 овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди бр. _______ од _________2013 .године

# ЦЕНА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да Извршиоцу на име цене за извршене услуге која су предмет овог уговора плати износ од __________________ динара. Порез на додату вредност (20%) износи __________ динара. Укупна вредност уговора износи _____________ динара.

Уговорена цена подразумева  паритет франко ТЕНТ Б.

Обрачун извршене услуге извршиће се на основу јединичних цена из понуде(структуре цене) и стварно извршене услуге.

Уговорена цена се односи на вредност услуге и вредност утрошеног материјала.

Уговорне стране имају право на разлику у цени за ставке из понуде исказане у динарима уколико промена индекса потрошачких цена буде већа од 5 % у односу на базни месец који ће у овом случају бити месец уговарања.

Разлика у цени обрачунаваће се на бази индекса потрошачких цена који објављује Републички завод за статистику на следећи начин:

, а

РЦ=Ц1 – Ц0

Где је:

Р - разлика у цени

Ц1 – нова цена

-  уговорена цена

- текући индекс потрошачких цена у месецу обрачуна услуге

- базни индекс потрошачки цена у месецу уговарања.

Разлика у цени за извршену услугу мора бити усаглашена и одобрена од стране овлашћеног лица наручиоца и фактурисана посебном фактуром.

У случају да извршилац касни са реализацијом посла, Наручиоцу се признаје разлика у цени до уговореног рока реализације уговора, односно до дана обрачуна услуге у оквиру рока за доставу извештаја који је дефинисан сваким појединачним захтевом Наручиоца и који ће бити саставни део уговора.

# НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Извршилац се позива на број уговора. У прилогу рачуна мора се налазити оригинални примерак записника о извршеној услузи. Прилози морају бити оверени од стране одговорног лица ТЕНТ д.о.о. Обреновац. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Наручиоца и биће враћени Извршиоцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

# НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Наручилац се обавезује да уговорену цену из чл. 4 овог уговора плати у року од  __ дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је Наручилац примио фактуру. Даном пријема фактуре сматраће се дан када је исправна фактура предата на архиву Наручиоца.

За кашњење у плаћању Извршилац има право на законску затезну камату.

# РОК И МЕСТО ПРУЖАЊА УСЛУГЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 7.

Период извршења: од 15-ог Септембра 2013, односно од дана потписивања уговора. Испитивање се односи на 2013-у годину.

Место пружања услуга је просторија извршиоца.

Извршилац услуге ће услуге из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а)  самостално.

б)  са следећим понуђачима: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________.

в)  са следећим подизвођачима: __________________________________

_____________________________________________________________.

# УГОВОРНА КАЗНА

Члан 8.

Наручилац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Извршилац причини штету Наручиоцу због неблаговремено извршене услуге из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Извршилац услуге не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Наручилац ће зарачунати уговорну казну у висини од 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Наручиоца нити услед дејства више силе.  Уколико Извршилац по позиву Наручиоца не плати износ уговорене казне, Наручилац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје извршене услуге међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 9.

У случају да и поред уговорне казне понашање Извршиоца буде такво да угрожава даље активности Наручиоца за које је закључен уговор, Наручилац задржава право раскида уговора.

Уговор ће се раскинути, ако Извршилац није у могућности да изврши услугу која је предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би извршио услугу која је предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Наручилац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 8. став 1. овога уговора.

# ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И НАРУЧИОЦА УСЛУГА ПО ОСНОВУ ПРАВИЛА БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ И ЗОП У ПД "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА"   д.о.о. ОБРЕНОВАЦ

Члан 10.

Извршилац је обавезан  да при извршењу предметног посла у свему примењује Закон о БЗР и ЗОП као и сва општа акта Наручиоца која уређују ову област. Правилник о безбедности и здрављу на раду, Правилник о ЗОП, Правилник о обезбеђењу и заштити, као и Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац и Споразум о заједничком спровођењу мера за безбедан рад дефинисани процедуром QP.0.14.05 – Увођење извођача радова у посао.

Члан 11.

Наручилац услуга-радова је обавезан да:

1. Обави упознавање одговорних лица Извршиоца са правилима безбедности на раду и ЗОП-а којих треба да се придржавају као и начину контроле поштовања поменутих правила.

2. Овласти лице које ће вршити сталан надзор над поштовањем прописане регулативе безбедности на раду од стране Извршиоца.

3. Уколико се Извршилацне придржава неопходних мера безбедности на раду захтева од истог прекид радних активности све док се разлози за прекид не отклоне.

4. Изврши проверу све потребне документације као што су:

-    Атести и сертификати оруђа за рад, уређаја, алата и опреме

- Доказа о стручној и квалификационој структури запослених

- Доказа о обучености из заштите на раду и противпожарне заштите запослених

# КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Члан 12.

Наручилац овлашћује стручно лице које ће вршити контролу квалитета извршених услуга од стране Извршиоца.

Уколико нема посебно овлашћеног лица, лице за контролу је одговарајући инжењер задужен за то постројење.

У случају да Извршилац неквалитетно обавља послове или не испуњава друге обавезе из овог Уговора, Наручилац може умањити фактуру за одговарајућу вредност, уз претходно усаглашавање рекламације са Извршиоцем.

# РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 13.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који регулишу област која је предмет овог уговора.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 2 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

# ОСТАЛЕ  ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Саставни део овог уговора су:

- Понуда бр. ________ од __.__.2013 год.

- Техничка спецификација

- Правила о безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. Обреновац

# ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања.

Отказни рок по овом уговору је 30 дана.

У случају да једна уговорна страна прекрши неку од одредби овог уговора и у случајевима порописаним ЗОО, друга уговорна страна може раскинути уговор без отказног рока.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА  ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ                                            ЗА НАРУЧИОЦА

Директор                                                                         Директор

_____________________                                               ______________________

Чедомир Поноћко дипл.инж.електротехнике

ПРАВИЛА

БЕЗБЕДНОСТИ НА РАДУ У ТЕНТ д.о.о.

У циљу прецизнијих инструкција којима се регулишу односи и обавезе између наручиоца радова/корисника услуга (ТЕНТ д.о.о.) и извођача радова/пружаоца услуга формулисана су правила, у складу са важећим законским одредбама, која су дата у даљем тексту.

У зависности од врсте и обима радова/услуга примењују се одређене тачке ових правила.

Правила су саставни део уговора о извршењу послова од стране извођача радова/пружаоца услуга.

Ова правила служе домаћим и страним извођачима радова/пружаоцима услуга (у даљем тексту извођач радова) као норматив за њихово правилно понашање за време рада у објектима ТЕНТ д.о.о.

Поштовање правила од стране извођача радова биће стриктно контролисано и свако непоштовање биће санкционисано.

I ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Извођач радова је обавезан да:

1. За радове за које је Законом о БЗР обавезан да изради Елаборат о уређењу градилишта, најмање један дан пре почетка радова Служби БЗР и ЗОП преда Елаборат о уређењу градилишта и оверену копију Пријаве о почетку радова коју је предао надлежној инспекцији рада. Елаборат о уређењу градилишта поред осталог мора да садржи списак запослених на градилишту, са датумом обављеног лекарског прегледа и датумом оспособљавања за безбедан и здрав рад на радном месту, доказ да су исти упознати са садржином Елабората и предвиђеним мерама за безбедан и здрав рад. Уколико два или више извођача радова користе исти радни простор на заједничком градилишту могу користити један Елаборат о уређењу градилишта уз доказ да су сагласни са истим.

2. Најмање један дан пре почетка радова достави Служби БЗР и ЗОП име одговорног лица на градилишту и сву потребну документацију на увид:

- Осигуравајућу полису за запослене,

- Списак оруђа за рад, уређаја, алата и опреме и њихове атесте и сертификате.

- Доказ о стручној оспособљености запослених сходно послу који обављају (дизаличар, виљушкариста, руковалац грађевинским машинама и др.),

- Записник о упознавању са мерама безбедности (образац QO.0.14.63),

- Доказ о здравственој способности запослених.

3. Именује одговорно лице за безбедност и здравље на раду које ће бити на располагању све време током извођења радова.

4. Служби обезбеђења и одбране ТЕНТ д.о.о. Обреновац, благовремено, а најкасније један дан пре почетка радова, поднесе Захтев за издавање прокси картица домаћих извођача радова (образац QO.0.14.35), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Прокси картица – пропусница за извођаче радова израђује се по посебно утврђеној процедури и о трошку извођача радова. Извођач радова може заменити корисника прокси картице, подношењем Захтева за промену корисника прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.36), који мора бити оверен потписом и печатом од стране извођача радова и потписом од стране надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. У случају губитка или оштећења прокси картице запослени извођача радова може добити нову подношењем Захтева за издавање дупликата прокси картице извођача радова (образац QO.0.14.39).

5. За запослене који бораве у ТЕНТ д.о.о. само један дан, Служби обезбеђења и одбране, поднесе Списак запослених извођача радова за привремени улазак (образац QO.0.14.37) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа и одговорног лица Службе БЗР и ЗОП организационе целине ТЕНТ д.о.о. Након овере списак се доставља на улазне капије.

6. Служби обезбеђења и одбране достави захтев Списак возила и радних машина за улазак у објекте ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.44) који мора бити потписан од стане надзорног органа. На основу поднетог списка Служба обезбеђења и одбране издаје Дозволу за улазак возила у круг ТЕНТ д.о.о. (образац QO.0.14.43).

7. Захтевом - Списак запослених за рад ван редовног радног времена (образац QO.0.14.38) који мора бити оверен потписом и печатом извођача радова и потписом од стане надзорног органа тражи сагласност за рад ван редовног радног времена, односно радним даном после 15 часова, суботом, недељом и државним празником.

8. Обезбеди поштовање режима улазака и излазака својих запослених, сходно наредбама директора ТЕНТ, директора огранака ТЕНТ и Службе обезбеђења и одбране.

9. Приликом уношења сопственог алата и опреме, сачини спецификацију истог, и то у најмање два примерка, који морају бити потписани од стране радника обезбеђења. Један примерак остаје на улазној капији, а други служи као документ, на основу којег надзорни орган издаје Дозволу за изношење материјала из круга ТЕНТ д.о.о. Обреновац (образац QO.0.14.47).

10. Приликом извођења радова придржава се свих законских, техничких и интерних прописа из безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно спроводи Уредбу о мерама заштите од пожара при извођењу радова заваривања, резања и лемљења у постројењима (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за заваривање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.08.13), Упутство о обезбеђењу спровођења мера заштите од зрачења при радиографском испитивању (уз претходно подношење Захтева за издавање одобрења за радиографско испитивање Служби БЗР и ЗОП, образац QO.0.14.34), и Упутство о поступку извршења обезбеђења постројења за извођење радова у ТЕНТ д.о.о.

11. Поштује процедуре и упутства ТЕНТ д.о.о. за заштиту животне средине и заштиту здравља и безбедности на раду, која се односе на управљање отпадом, течним горивима, хемикалијама, као и процедуре и упутства за ванредне ситуације као што су: изливања и испуштања нафте, бензина, опасног отпада, растварача, боја, гасова, итд. односно Планове за реаговање у ванредним ситуацијама. Ако се изливање догоди, извођач радова је обавезан да предузме мере да заустави изливање и да одмах обавести одговорна лица у складу са Плановима за реаговање у ванредним систуацијама.

12. Своје запослене детаљно упозна, у складу са Елаборатом о уређењу градилишта, са опасностима при раду у оваквим енергетским постројењима, односно на опасности од рада са ел. енергијом, опасности флуида под високим притиском и температуром, опасности од рада на висинама, од рада у скученом простору, опасности од хемикалија, гасова, железничког саобраћаја и другим које могу бити опасне по живот и здравље запослених. Такође мора да упозна запослене и са могућим последицама до којих може доћи по животну средину.

13. Своје запослене упозна да, без посебне дозволе овлашћеног лица наручоица, не смеју да користе средства за рад наручиоца (алатне машине у радионици одржавања, погонске уређаје и машине, вучна средства ЖТ, као и транспортнe машинe (дизалице, кранове, виљушкаре и остала моторна возила), независно од тога да ли су обучени за наведене послове.

14. За одређена добра која транспортује у ТЕНТ д.о.о., у складу са законским прописима, обавља возилима која имају одговарајући АДР сертификат и да возилом управља лице са истим сертификатом.

15. За своје запослене обезбеди лична и колективна заштитна средства и сноси одговорност о њиховој правилној употреби.

16. Запослени на радном оделу имају видно обележен назив фирме у којој раде.

17. Сноси пуну одговорност за безбедност и здравље својих запослених, запослених подизвођача и другог особља које је укључено у радове извођача.

18. Виљушкари и грађевинске машине морају бити снабдевени са ротационим светлом и звучном сиреном за вожњу уназад.

19. Поштује наложене мере или упутства која издаје координатор радова у случају ако више извођача радова истовремено обављају радове.

20. Обезбеди сопствени надзор над спровођењем мера безбедности на раду и обезбеди прву помоћ.

21. Обезбеди сигурно и исправно складиштење, коришћење и одлагање свих запаљивих, опасних, корозивних и отровних материја, течности и гасова.

22. Поштује забрану спаљивања смећа и отпадног материјала као и коришћења ватре на отвореном простору за грејање запослених.

23. У потпуности преузима све обавезе које проистичу из законских прописа, а у вези повреда на раду као и обавезе према надлежној инспекцији (пријава повреде и др.).

24. Пријави Служби БЗР и ЗОП сваку повреду на раду својих запослених.

25. Радни простор одржава уредан, чист, сигуран за кретање радника и транспорт.

26. Свакодневно, уз сагласност наручиоца радова, врши уклањање дрвеног, металног и друге врсте отпадног материјала на одговарајућа места која су заједнички договорена.

27. Монтажни материјал прописно складишти.

28. Сва опасна места (опасност од пада са висине и друго) обезбеди траком, оградом и таблама упозорења.

29. Фиксирање терета за дизање, обележавање опасног простора испод терета и навођење дизаличара сме да обавља унапред именована особа (везач-сигналиста).

30. Све грађевинске скеле буду монтиране од стране специјализованих фирми, по урађеном пројекту и прегледане пре употребе од стране корисника.

31. На захтев надзорног органа на градилишту обезбеди довољан број мобилних тоалета.

32. Наручиоцу радова не ремети редован процес производње и рад запослених.

33. Поштује радну и технолошку дисциплину установљену код наручиоца радова.

34. Обавеже своје запослене да стално носе лична документа и покажу их на захтев овлашћених лица за безбедност.

35. На захтев надзорног органа запослени извођача радова морају се подвргнути алко тесту сходно Упутству о контроли алко тестом.

36. Запослени извођача и подизвођача радова бораве и крећу се само у објектима ТЕНТ д.о.о. на којима изводе радове.

37. На захтев надзорног органа, удаљи запосленог са градилишта, када се утврди да је неподобан за даљи рад на градилишту.

38. На захтев надзорног органа, испита сваки случај повреде ових Правила, предузме одговарајуће мере против запосленог и о томе обавести надзорни орган ТЕНТ д.о.о.

II НЕПОШТОВАЊЕ ПРАВИЛА

Служба БЗР и ЗОП ТЕНТ д.о.о., док траје извођење уговорених радова, врши контролу примене ових правила.

У случају да извођач не поштује Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о., обавезе и закључке са радних састанака, Служба БЗР и ЗОП писмено обавештава надзорни орган, одговорно лице извођача радова, директора огранка у коме се радови изводе и захтева од извођача радова прекид радних активности све док се разлози за његово постојање не отклоне.

На захтев надзорног органа или Службе БЗР и ЗОП, Служба обезбеђења и одбране удаљава запослене извођача радова који се понашају супротно одредбама Правила безбедности на раду или крше кућни ред и ометају редован процес рада.

Руководилац одељења обезбеђења и одбране води евиденцију запослених извођача којима је забрањен приступ у објекте ТЕНТ д.о.о.

III САСТАНЦИ У ВЕЗИ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

Првом састанку за безбедност присуствују:

- лице за безбедност и здравље у ТЕНТ д.о.о.,

- инструктор БЗР и ЗОП из Службе за обуку кадрова.

- надзорни орган,

- одговорно лице извођача радова на градилишту и

- одговорно лице за безбедност и здравље извођача радова.

Садржај првог састанка:

- Одређивање радног простора (контејнери за смештај радника, материјала, санитарни чворови, и др.);

- Упознавање са опасностима и штетностима у термоенергетским постројењима и железничком саобраћају;

- Прва помоћ (телефонски бројеви, процедуре, и др.);

- Противпожарна заштита (телефонски бројеви, процедуре, дозволе и др.), опасне материје (хемикалије, гас и горива), заштита животне средине;

- Лична и колективна заштитна опрема;

- Правила саобраћаја;

- Одржавање и чишћење радног простора;

- Именовање одговорних лица;

- Поступак у случају повреде на раду и

- Последице непоштовања Правила безбедности на раду ТЕНТ д.о.о.

Редовни састанци (једном недељно) одржавају се са сваким извођачем посебно или са свим извођачима заједно. Састанак води надзорни орган - вођа пројекта и одговорно лице за безбедност ТЕНТ д.о.о.

Садржај редовног састанка:

- Стање радног и складишног простора;

- Стање противпожаре заштите, опасних материја (хемикалије, гас, горива);

- Коришћење личне и колективне заштитне опреме;

- Поштовање правила саобраћаја;

- Процене ризика од повреда и

- Могућност побољшања безбедности и здравља на раду.

Извршилац наведене образце може наћи у стручним службама ТЕНТ-а д.о.о.

Ова правила важе за Извршиоце услуга који се баве пословима пружања услуга у ТЕНТ д.о.о

Наведена правила безбедности на раду у ТЕНТ д.о.о. не важе за услуге које се изводе код Извршиоца услуга тј. у његовим погонима.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, 05.08.2013 год.

УСЛОВИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУЊАВА

Према Правилнику о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања(Сл.гласник РС бр.1/12), дефинисан је Кадровски капацитет:

1) тeхнички oдгoвoрнo лицe - лицe сa стeчeним висoким oбрaзoвaњeм нa студиjaмa другoг стeпeнa (мaстeр aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, из oбрaзoвнo-нaучнoг пoљa прирoднo-мaтeмaтичких нaукa (нaучнa oблaст хeмиjских, физичкo-хeмиjских нaукa или нaукe o зaштити живoтнe срeдинe) или из oбрaзoвнo-нaучнoг пoљa тeхничкo-тeхнoлoшких нaукa (нaучнa oблaст тeхнoлoшкoг, мaшинскoг или инжeњeрствa зaштитe живoтнe срeдинe) и нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa мeрeњa eмисиje; пoзнaвaњe прoписa у oблaсти зaштитe вaздухa и тo пoсeбнo прoписa кojим сe урeђуjу грaничнe врeднoсти eмисиja зaгaђуjућих мaтeриja у вaздух, пoзнaвaњe плaнирaњa мeрeњa, мeтoдoлoгиje успoстaвљaњa рeпрeзeнтaтивних мeрних мeстa, тeхникa мeрeњa, мeтoдa мeрeњa и грaничних услoвa мeрeњa, пoзнaвaњe рaзних тeхнoлoгиja укључуjући прoизвoднe прoцeсe кojи узрoкуjу eмисиje, кao и тeхникa прeчишћaвaњa oтпaдних гaсoвa; лицe нe мoжe бити зaпoслeнo у двe или вишe лaбoрaтoриja истoврeмeнo нa истoм рaднoм мeсту;

2) зaмeник тeхнички oдгoвoрнoг лицa - услoви кoje oвo лицe мoрa дa испуњaвa су исти кao зa лицe из тaчкe 1) oвoг члaнa;

3) тeхничкo oсoбљe - нajмaњe двa лицa сa стeчeним срeдњим oбрaзoвaњeм или висoким oбрaзoвaњeм нa студиjaмa првoг стeпeнa (oснoвнe aкaдeмскe студиje, oснoвнe струкoвнe студиje), oднoснo нa студиjaмa у трajaњу дo три гoдинe, или висoким oбрaзoвaњeм нa студиjaмa другoг стeпeнa (диплoмскe студиje - мaстeр, спeциjaлистичкe aкaдeмскe студиje, спeциjaлистичкe струкoвнe студиje), oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, из oбрaзoвнo-нaучнoг пoљa прирoднo-мaтeмaтичких нaукa (нaучнa oблaст хeмиjских нaукa или нaукe o зaштити живoтнe срeдинe), или из oбрaзoвнo-нaучнoг пoљa тeхничкo-тeхнoлoшких нaукa (нaучнa oблaст тeхнoлoшкoг инжeњeрствa, мaшинскoг инжeњeрствa, eлeктрoтeхничкoг инжeњeрствa или инжeњeрствa зaштитe живoтнe срeдинe) и нajмaњe двe гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa мeрeњa eмисиje или билo кoje другe струкe сa нajмaњe 10 гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa мeрeњa eмисиje;

4) пoмoћни рaдници - нajмaњe двa лицa сa стeчeним срeдњим oбрaзoвaњeм (III и IV стeпeн).

(1) Зa мeрeњe eмисиje из стaциoнaрних извoрa зaгaђивaњa пoтрeбнa je oдгoвaрajућa oпрeмa зa узимaњe узoрaкa и мeрeњe eмисиje, у склaду сa прoписaним стaндaрдимa.

(2) Oдгoвaрajућoм oпрeмoм, у смислу наведеног прaвилникa, смaтрa сe oпрeмa кoja oбeзбeђуje oдрeђивaњe кoнцeнтрaциje зaгaђуjућих мaтeриja нa нaчин и у склaду сa прoписaним мeтoдaмa.

У склaду сa зaхтeвимa стaндaрдa SRPS ISO/IEC 17025, oпрeмa из стaвa 1. oвoг члaнa мoрa дa будe eтaлoнирaнa и испитaнa у oднoсу нa пoлусaтну срeдњу врeднoст нajмaњe jeднoм гoдишњe, a њeнo eтaлoнирaњe и испитивaњe врши лaбoрaтoриja aкрeдитoвaнa зa пoслoвe eтaлoнирaњa и испитивaњa кoд нaциoнaлнoг aкрeдитaциoнoг тeлa.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ:

Лабораторија која врши мерење мора

- бити акредитована, што доказује потврдом издатом од стране националног акредитационог тела Србије

- поседовати дозволу Министарства надлежног за послове заштите животне средине да врши мониторинг ваздуха и/или мерење емисије..

- Понуђач мора поседовати:

- а) минимум два аутомобила

- б) два комплета сонди  за узорковање прашкастих материја минималне дужине 4 m, што се доказује посебном изјавом .

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА(ПОВРЕМЕНА) МЕРЕЊА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' А У 2013.ГОДИНИ

Инсталисана снага блокова је:

А1 и А2 по 210 МW

А3, А4, А5, и А6 по 308 МW

Сваки блок има по два ЕФ.

Сходно У Р Е Д Б И О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС, бр.71/10, бр.6/11), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у Прилогу VI У Р Е Д Б Е :

- Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, CО2, SO2, NОx(сведено на NО2), CО, HCl и HF и то:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-масених протока загађујућих материја (kg/h ) и

-одређивање eмисионих фактора загађујућих материја(кg/МWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

- Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтарског пепела, која нису дефинисана наведенoм 	Уредбом, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ "НИКОЛА ТЕСЛА" А У 2013. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1. Одређивање емисије прашкастих материја

1.1.Одређивање масених  концентрација прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни иза електрофилтера(ЕФ)-ИСТОВРЕМЕНО иза левог и иза десног ЕФ, за сваку пробу.

1.2. Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни  ЕФ за сваку пробу :

- на реалним условима; на нормалним условима, влажан гас; на нормалним условима, сув гас и мерени кисеоник и нормалним условима, сув гас и 6% кисеоника

2.Одређивање емисија сумпорних оксида SОx(SО2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (кg/h ) и емисионих факторa (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а), за сваку пробу

3.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx(сведено на NО2), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh) , иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

4.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

5. Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на  HF) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

6. Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено  на HCl) и то: масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

7.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља који се сагорева у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, А и Hd), за сваку пробу.

7.2. Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, Ssag и Н +О) и Su , за сваку пробу.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак по свакој проби).

8.Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) и сагорљивих материја у шљаци, за сваку пробу.

Узорковање ШЉАКЕ ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за леви и десни ЕФ за сваку пробу( по три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su)

- сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ - композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ .

Скупљање композитних узорака пепела се на блоковима А3 и А5 врши испод сваког левка, а на блоковима А1, А2, А4 и А6 испод пнеуматских корита. Детаљније упутство за узорковање пепела је дато у прилогу 1.

У прилогу 2 дат је шематски приказ распореда секција ЕФ на блоковима ТЕНТ А.

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено.

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

Мерење се врши једном годишње.

У складу са чланом 7.  У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС ,бр71/10,бр.6/11 ), урадити План мерења емисије

11. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

У складу са чланом 8. У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ( Службени гласник РС, бр.71/10, бр.6/11), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е .

Садржај елемената Извештаја о мерењима емисија загађујућих материја у вазух , урадити у складу са Прилогом VI I  У Р Е Д Б Е .

Димни гасови из три постројења (блокови А1,А2,А3) се испуштају кроз заједнички димњак висине 150 m, па њих сматрамо једним постројењем за сагоравање и зато урадити збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја за oве блокове-тј димњак 150 m.

Димни гасови из три постројења (блокови А4,А5,А6) се испуштају кроз заједнички димњак висине 220 m, па њих сматрамо једним постројењем за сагоравање и зато урадити збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја за oве блокове-тј димњак 220 m.

Извештај  ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ ’’НИКОЛА ТЕСЛА’’ А  у 2013. години се доставља најкасније 25 дана након обављања мерења.

Извештај  доставити:

- 4 Извештаја Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ и

- 1 Извештај ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине

МЕРНА МЕСТА

Шеме мерних равни(3000 x5000mm за блокове А1 и А2 , односно 5000 x 5000 mm за блокове А3, А4 ,А5 и А6) за  мерење масених  концентрација загађујућих материја су дате у прилогу 2

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

ПРИЛОГ 1

Упутство за узорковање ЕФ пепела

Одвођење електрофилтерског  пепела се врши ејекторима преко бункера  (левкова) на блоковима А3 и А5.

Сваки ЕФ блока:

- А3 има 4 секције

- А5 има 5 секција.

Свака секција има леви и десни левак. Сукцесивно узорковање испод левих и десних левкова свих секција се врши истовремено у трајању од 5 минута, при сваком појединачном узорковању.

Одвођење пепела ејекторима преко пнеуматских корита се врши на блоковима А1, А2, А4 и А6.

Сваки ЕФ на блоковима А1 и А2 има по 4 секције у колони - грани. Свака секција има леви и десни левак. Испод левог и десног низа левака се налазе лево односно десно пнеуматско корито (укупно 2 пнеуматска корита).

Сваки ЕФ блока А4 има по 4 секције (по 4 у колони - грани). Свака секција има 4 левка (2 лево и 2 десно). Испод левих и десних низа левака се налазе пнеуматска корита (укупно 4 пнеуматских корита).

Сваки ЕФ блока А6 има по 8 секција (по 4 у колони - грани). Свака секција има леви и десни левак. Свака грана има лево и десно пнеуматско корито, укупно 4 пнеуматска корита.

Узорковање се врши испод свих пнеуматских корита у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању.

Скупљање композитних узорака пепела врши се за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање).

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена за блок (дин) |
| --- | --- | --- |
|  | Појединачна мерења емисије загађујућих материја у ТЕНТ –у А у 2013.години | А1 | А2 | А3 | А4 | А5 | А6 |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3),у мерној равни иза ЕФ-истовремено, иза левог и иза десног ЕФ , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | .Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни ЕФ за сваку пробу за одређене услове |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја Укупно 1.1+1.2+1.3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида SОX(sО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) )и емисионих фактора (kg/МWh)за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксидаCО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора(сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу, |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd) |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ, за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Мерење емисије загађујућих материја за блок, узорковање и анализе пепела (1-9) |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда и достава Збирног Извештаја за сваки димњак |  |  |
| 12 | Укупно А1-А6,односно за оба димњака (10+11) |  |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА(АМС) ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

(2 комада -2 АМС)

У ВАЗДУХ ИЗ ДИМЊАКА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА А’’, У 2013.ГОДИНИ

Урадити испитивање исправности аутоматских мерних система (АМС)-два комада за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја(мора се мерити садржај влаге у димном гасу)

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак и садржај кисеоника у отпадном гасу.

Један АМС обухвата 2 анализатора за мерење прашкастих материја, 2 мерна система за мерење запреминског  протока димних гасова, температуре, притиска и 1 мерни систем за мерење садржаја кисеоника.

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10,бр.6/11) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

За калибрацију прашкастих материја се примењује стандард SRPS EN 13284-2, који је део стандарда SRPS EN 14181.

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтерима на сваких 10 минута.

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр. 71/10).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

6. Мерна места

Шема мерних равни  за постојеће анализаторе је дата у прилогу за појединачна испитивања.

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

Спецификација ЦЕНА

КАЛИБРАЦИЈЕ (ЕТАЛОНИРАЊА) АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ

ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА А’’, У 2013.ГОДИНИ

| КАЛИБРАЦИЈА (ЕТАЛОНИРАЊЕ) АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА-( дин) |
| --- | --- |
| укупно за 2(два) АУТОМАТСКА МЕРНА СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА |  |

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' Б У 2013.ГОДИНИ

Блокови Б1 и Б2 су са инсталисаном снагом од по 620 МW. Сваки блок има по 2 ЕФ а сваки ЕФ по 8 секција (по 4 секције у колони - грани).

Сходно У Р Е Д Б И О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ  ( Службени гласник РС ,бр71/10, бр.6/11), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у Прилогу VI У Р Е Д Б Е :

- Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, CО2, SO2, NОx(сведено на NО2), CО, HCl и HF и то:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-масених протока загађујућих материја (kg/h ) и

-одређивање eмисионих фактора загађујућих материја(кg/МWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

- Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтарског пепела, која нису дефинисана наведенoм 	Уредбом, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА”  Б У 2013. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1. Одређивање емисије прашкастих материја

1.1.Одређивање масених  концентрација прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни на димној цеви за сваку пробу.

1.2. Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу :

- на реалним условима; на нормалним условима, влажан гас; на нормалним условима, сув гас и мерени кисеоник и нормалним условима, сув гас и 6% кисеоника

2.Одређивање емисија сумпорних оксида SОx(SО2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (кg/h ) и емисионих факторх (кg/МWh), за сваку пробу

3.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx(сведено на NО2), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

4.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

5. Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на  HF) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

6. Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено  на HCl) и то: масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), за сваку пробу

7.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља који се сагорева у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, А и Hd), за сваку пробу.

7.2. Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, Ssag и Н +О) и Su , за сваку пробу.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак по свакој проби).

8.Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) и сагорљивих материја у шљаци, за сваку пробу.

Узорковање ШЉАКЕ ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА   и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за леви и десни ЕФ за сваку пробу( по три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su)

- сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ - композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ .

Одвођење пепела се врши ејекторима преко 4 пнеуматска корита. Скупљање композитних узорака пепела се врши за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање). Узорковање на сваком другом  пнеуматском кориту се врши сукцесивно у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању.Шематски приказ распореда секција електрофилтера  дат је у прилогу 1.

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено

У прилогу 3 дат је шематски приказ распореда секција ЕФ на блоковима ТЕНТ Б.

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

У складу са чланом 7.  У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС , бр71/10,бр. 6/11), урадити План мерења емисије

11. ДОСТАВЉАЊЕ ЕЛАБОРАТА

У складу са чланом 8. У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ( Службени гласник РС, бр.71/10, бр 6/11), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е .

Садржај елемената Извештаја- збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух , урадити у складу са Прилогом VI I  У Р Е Д Б Е .

Димни гасови из оба блока постројења се испуштају кроз заједнички димњак висине 280 m, па њих сматрамо једним постројењем за сагоравање и зато урадити збирни Извештај о мерењима емисија загађујућих материја за oве блокове-тј димњак 280 m.

Извештај ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЂИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ „НИКОЛА ТЕСЛА” Б  у 2013. години се доставља 25 дана након обављања мерења. Извештај доставити:

- 4 Извештаја Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ-а и

- 1 Извештај ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине

МЕРНА МЕСТА

Шеме мерних равни((8000mm ) на коти 55,6m за  мерење масених концентрација загађујућих материја су дате у прилогу 3.

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж

Димњак ТЕНТ-а Б

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена за блок (дин) |
| --- | --- | --- |
|  | Појединачна мерења емисије загађујућих материја у ТЕНТ –у Б у 2013. години |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3) у мерној равни на димној цеви за сваку пробу |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 1.3 | Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу за одређене услове |  |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја Укупно 1.1+1.2+1.3 |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида SОX(SО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксида(CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на hf) и то масених концентрација материја(mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 6. | ООдређивање емисија неорганских једињења хлора(сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока ( kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh) , за сваку пробу |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А,Su и Hd) |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ssag) и укупног сумпора (Su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ за сваку пробу |  |
| 9. | Узорковање EЛЕКТОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ssag) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |
| 10. | Мерење емисије загађујућих материја за блок, узорковање и анализе пепела (1-9) |  |
| 11. | ИЗРАДА И ДОСТАВА ЗБИРНОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА ДВА БЛОКА, Б1+Б2, ОДНОСНО ЗА ДИМЊАК 280м |  |
| 12. | УКУПНО (за оба блока) (2х10+11) |  |

ПРОГРАМ

МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ

ПОМОЋНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ТЕ (НИКОЛА ТЕСЛА( Б У 2013.ГОДИНИ

Сходно У Р Е Д Б И О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ  ( Службени гласник РС ,бр71/10), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у  Прилогу VI  У Р Е Д Б Е :

( Емисије штетних материја ( СО2, NОx (сведено на NО2), CО, ) и то:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-одређивање фактора емисије загађујућих материја (kg/t паре)

( Техничке и елементарне анализе мазута(садржај укупног у сагорљивог сумпора).

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења-пробе за сваки котао. Свака проба ће трајати по 30 мин.

ВРСТА МЕРЕЊА

1.Одређивање емисија сумпорних оксида Sоx(SО2) и то: масених  концентрација материја (mg/m3), масених  протока (kg/h) и фактора емисије (kg/t паре), на каналу, за сваку пробу

2.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА НОx(сведено на НО2), и то: масених  концентрација материја (мг/м3), масених протока (kg/h) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу

3.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација материја (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу

4.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе МАЗУТА(укупни сумпор S и сагорљив сумпор Ssag) КОЈИ СЕ САГОРЕВА У ПОМОЋНОЈ КОТЛАРНИЦИ

Узорковање МАЗУТА, и одређивање ТОПЛОТНЕ МОЋИ и елементарне анализе ће се вршити за сваки котао, при чему су сви наведени послови обавеза извођача радова:

Мерна места

Помоћна котларница има у функцији два котла. Димни гасови се испуштају преко канала у заједнички димњак висине 50 м.

Извештај о извршеним мерењима се доставља 30 дана од последњег мерења.

Шеф Службе за контролу и заштиту  животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА

МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ

ПОМОЋНЕ КОТЛАРНИЦЕ У ТЕ (НИКОЛА ТЕСЛА( Б У 2013.ГОДИНИ

| Мерења емисије загађујућих материја у ваздух из котлова помоћне котларнице у ТЕНТ –у Б у 2013. години | Јединична цена (дин/котлу) |
| --- | --- |
| 1. | Одређивање емисија сумпорних оксида Sоx(SО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h )и фактора емисије (kg/t паре), на каналу, за сваку пробу. |  |
| 2. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2 ), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу |  |
| 3. | Одређивање емисије угљенмоноксида(CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/t паре), за сваку пробу |  |
| 4. | Узорковање и одређивање техничке и елементарне анализе мазута(укупни сумпор S и сагорљив сумпор Ssag) КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ у помоћној котларници |  |
| Укупно : 1+2+3+4 |  |
| Укупно : 1+2+3+4 | За један котао |  |
|  | За два котла(котао 2 и3) |  |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА(АМС) ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА (1 АМС)

У ВАЗДУХ ИЗ ДИМЊАКА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА ’’ Б, У 2013.ГОДИНИ

Урадити испитивање исправности аутоматског мерног система (АМС)- за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу.

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

За калибрацију прашкастих материја се примењује стандард SRPS EN 13284-2, који је део стандарда SRPS EN 14181.

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтерима на сваких 10 минута.

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр. 71/10).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

6. Мерна места

Шема мерних места је иста као и код појединачних испитивања.

Шеф Службе за контролу и заштиту

животне средине

Зоран Бајић, дипл.инж.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЦЕНА

КАЛИБРАЦИЈЕ (ЕТАЛОНИРАЊА) АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ

ИЗ БЛОКOВА ТЕ ,, НИКОЛА ТЕСЛА Б ’’, У 2013.ГОДИНИ

| КАЛИБРАЦИЈА (ЕТАЛОНИРАЊЕ) АУТОМАТСКИХ МЕРНИХ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА-( дин) |
| --- | --- |
| укупно за 1 (ЈЕДАН) АУТОМАТСКИ МЕРНИ СИСТЕМ |  |

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА (ПОВРЕМЕНА) МЕРЕЊА  ЕМИСИЈЕ  ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА

У ВАЗДУХ , У  ТЕ (КОЛУБАРА(А  У  2013. ГОДИНИ

инсталисана снага котлова је:

К1, К2, К3, К4 и К5 по 32 МW (котао 2 није у функцији од 1998.године).

К6 (блок 5) има 110МW .

Котловима К1, К3, К4 и К5 припада по један ЕФ док котлу К6 припадају два ЕФ.

У складу  са  Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих  материја  у  ваздух

( Сл.гл.71/10), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у  Прилогу VI  У Р Е Д Б Е:

( Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, SO2, NOx(сведено на NO2), CO, HCl и HF :

- масене концентрације загађујућих материја (mg/m3), сведено на нормалне услове, сув гас

и O2 6% ,

- масене протоке загађујућих материја (kg/h ) и

- одређивање емисионих фактора загађујућих материја (kg/MWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења - пробе.

( Физичкохемијски параметри угља, шљаке и електрофилтерског пепела, који нису

дефинисани наведеном Уредбом, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О

ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА  ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ИЗ ТЕ

(КОЛУБАРА( А  У  2013. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења - пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1.    Одређивање емисије ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА

1.1. Одређивање масених концентрација  прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни:

- иза електрофилтера (ЕФ) за К1,К3,К4 и К5 и

- на димној цеви за К6 (А5)

за сваку пробу,

1.2  Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора

прашкастих материја (kg/MWh), за сваку пробу

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу:

- на реалним условима; на нормалним условима (влажан гас); на нормалним условима (сув гас и мерени кисеоник); и на нормалним условима (сув гас и 6% кисеоника).

2.   Одређивање емисије СУМПОРНИХ ОКСИДА SOX (SO2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (kg/h ) и емисионих фактора SO2 (kg/MWh), иза вентилатора димних гасова (за К1,К3,К4 и К5) и на димној цеви (за К6, А5), за сваку пробу

3. Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx (сведено на NO2) и то: масених  концентрација(mg/m3), масених протока (kg/h)  и емисионих фактора NОx (kg/MWh), иза вентилатора димних гасова (за К1,К3,К4 и К5) и на димној цеви (за К6, А5), за сваку пробу

4.  Одређивање емисије УГЉЕНМОНОКСИДА (CO) и то : масених  концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије CO (kg/MWh), иза вентилатора димних гасова (за К1,К3,К4 и К5) и на димној цеви (за К6, А5), за сваку пробу

5. Одређивање емисије НЕОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА ФЛУОРА (сведено на  HF) и то : масених  концентрација материја (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије HF (kg/MWh), иза вентилатора димних гасова (за К1,К3,К4 и К5) и на димној цеви (за К6, А5), за сваку пробу

6. Одређивање емисија НЕОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА ХЛОРА (сведено на HCl) и то : масених  концентрација материја (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије HCl (kg/MWh), иза вентилатора димних гасова (за К1,К3,К4 и К5) и на димној цеви (за К6, А5), за сваку пробу

7. Узорковање и одређивање ТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕМЕНТАРНЕ АНАЛИЗЕ УГЉА који  сагорева

у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, A i Hd), за сваку пробу

7.2. Одређивање елементарне анализе угља (C, H, ssag и N +O) и Su.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

8. Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag i Su) и  сагорљивих материја у шљаци , за сваку пробу.

Узорковање шљаке ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак)

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за сваки ЕФ за сваку пробу( по

три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе,

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) ,

- сагорљивих материја и

- температуре синтеровања, омекшавања полулопте и разливања  и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ  - композитни узорак за сваки ЕФ , за сваку пробу.

Сакупљање композитних узорака ће се обавити за сваки ЕФ испод сваког левка или реда левкова ЕФ. Детаљније упутство за узорковање пепела је дато у прилогу 1.

Напомена : Узорковање угља са додавача , шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено.

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

На котловима 1, 3, 4 и 5 мерења извршити два пута годишње а на блоку А5(К6) једном годишње.

У складу са чланом 7.  У Р Е Д Б Е  О  ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС ,бр71/10), урадити План мерења емисије.

11. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

У складу са чланом 8. У Р Е Д Б Е  О  ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ (Службени гласник РС ,бр71/10), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е.

У складу са чланом 20. УРЕДБЕ, Извештај о мерењу емисије у ваздух из котлова К3, К4 и К5 мора бити сачињен за укупне отпадне гасове из котлова К3, К4 и К5 који се испуштају у ваздух путем заједничког димњака.

Садржај елемената Извештаја о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух, урадити у складу са Прилогом VII  У Р Е Д Б Е .

Извештај ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ КОЛУБАРА у 2013. години се доставља 25 дана након обављања мерења.

Извештај доставити:

- 4 Извештаја ТЕ Колубара

- 1 Извештај Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ-а и

- 1 Извештаја ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине

МЕРНА МЕСТА

Шеме мерних равни иза ЕФ котлова К1, К3, К4 и К5, и мерне равни на димњаку А5,К6 на коти 51,5m, за  мерење масених  концентрација прашкастих материја су дате у прилогу 2.

Вод. инж.за заштиту животне средине

Снежана Цојић, дипл.инж.

ПРИЛОГ 2. ШЕМЕ МЕРНИХ РАВНИ ЗА ПОЈЕДИНАЧНА МЕРЕЊА

2.1. Скица мерних равни на димним каналима за К1, К3, К4 и К5

2.2. Скица мерне равни на димњаку блока А5 (51,5м)

(због боље прегледности није приказана постојећа платформа на 50,0м)

Прва мерна раван је на висини од 46,5м. Друга мерна раван, која је за АМС за континуално мерење емисије загађујућих материја у ваздух према програму мерења, је на висини од 51,0м. Трећа мерна раван са мерним отворима за контролна мерења, је на висини од 51,5м.

ТЕ "КОЛУБАРА“

|  |  | ПРВА СЕРИЈА |
| --- | --- | --- |
| Ред.б | АКТИВНОСТ | Јединична цена за котао (дин) |
|  | Појединачна (повремена) мерења емисије загађујућих материја у ТЕ „КОЛУБАРА“ у 2013.години | К1 | К3 | К4 | К5 | К6 (блок 5) |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3): за К1,К3,К4 и К5 у мерној равни иза ЕФ; за К6 на димној цеви, за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу за одређене услове |  |  |  |  |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида , SОX (sО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА, NОx, (сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 6. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу, |  |  |  |  |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd) |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |  |  |  |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ, за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 9 | Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |  |  |  |  |
| 10 | Укупно 1-9 |  |  |  |  |  |
| 11 | Израда и достава Извештаја за сваки димњак |  |  |  |
| УКУПНО ЗА ПРВУ СЕРИЈУ(10+11) |  |

ТЕ "КОЛУБАРА“

|  |  | ДРУГА СЕРИЈА |
| --- | --- | --- |
| Ред.б | АКТИВНОСТ | Јединична цена за котао (дин) |
|  | Појединачна (повремена) мерења емисије загађујућих материја у ТЕ „КОЛУБАРА“ у 2013.години | К1 | К3 | К4 | К5 |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3): за К1,К3,К4 и К5 у мерној равни иза ЕФ; за К6 на димној цеви, за сваку пробу |  |  |  |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (kg/МWh) , за сваку пробу |  |  |  |  |
| 1.3. | Oдређивање запреминских протока димних гасова за сваку пробу за одређене услове |  |  |  |  |
| 2. | Одређивање емисија сумпорних оксида , SОX (sО2) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |
| 3. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА, NОx, (сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |
| 4. | Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |
| 5. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу |  |  |  |  |
| 6. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено на HCl) и то: масених концентрација материја( mg/m3), масених протока (kg/h) и емисионих фактора (kg/МWh), за сваку пробу, |  |  |  |  |
| 7. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd) |  |  |  |  |
| 7.2 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, N +О) |  |  |  |  |
| 8. | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ, за сваку пробу |  |  |  |  |
| 9 | Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), сагорљивих материја, температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности пепела, за сваку пробу |  |  |  |  |
| 10 | Укупно 1-9 |  |  |  |  |
| 11 | Израда и достава Извештаја за сваки димњак |  |  |
| УКУПНО ЗА ДРУГУ СЕРИЈУ(10+11) |  |

Напомена: У другој серији мерења се не испитује К6 (БЛОК А5)

ПРИЛОГ 1

Упутство за узорковање ЕФ пепела

На котловима К1,К3,К4 и К5 се одвођење електрофилтерског  пепела врши преко сабирних левкова и чајника. По извршеном отресању пепела са таложних електрода, суви пепео гравитацијски пада у сабирни левак а из њега кроз канал у чајник. Сваки ЕФ котлова К1, К3, К4 и К5  има по 2 секције. Свака електро секција има по два левка са чајницима.

Сукцесивно узорковање испод левих и десних левкова свих секција се врши истовремено у трајању од 5 минута, при сваком појединачном узорковању.

На блоку А5, котлу 6 се одвођење пепела врши преко пнеуматских корита. Котао 6 има 2 електрофилтера са по 4 електрофилтерске секције (укупно 8 ЕФ секција). Сваки ЕФ котла 6 има по 2 пнеуматска корита (укупно 4 пнеуматских корита). У свако корито долазе по 3 левка .

Узорковање се врши из свих пнеуматских корита у трајању од 5 минута при сваком појединачном узорковању.

Скупљање композитних узорака пепела врши се за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање).

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

У ВАЗДУХ ИЗ ДИМЊАКА ТЕ КОЛУБАРА, A5 У 2013.ГОДИНИ

Урадити испитивање исправности аутоматских мерних система (АМС) за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја - један АМС

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2 – један АМС

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу.

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

За калибрацију прашкастих материја се примењује стандард SRPS EN 13284-2, који је део стандарда SRPS EN 14181.

Захтеви наведених стандарда за испитивање аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтерима на сваких 10 минута.

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр. 71/10).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

6. Мерна места

Мерне равни за постојеће анализаторе на димњаку ТЕ Колубара, A5 су на коти 51,0m. Шема мерних равни је дата у прилогу 1.

Вод.инж.за заштиту животне средине

Снежана Цојић, дипл.инж.

Прилог 1: Скица мерне равни на димњаку блока А5 (51,0м)

(због боље прегледности није приказана постојећа платформа на 50,0м)

Прва мерна раван је на висини од 46,5м. Друга мерна раван, која је за АМС за континуално мерење емисије загађујућих материја у ваздух према програму мерења, је на висини од 51,0м. Трећа мерна раван са мерним отворима за контролна мерења, је на висини од 51,5м.

Спецификација ЦЕНА

КАЛИБРАЦИЈЕ (ЕТАЛОНИРАЊА) АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА  У ВАЗДУХ

ИЗ БЛОКА А5 ТЕ КОЛУБАРА У 2013.ГОДИНИ

| КАЛИБРАЦИЈА (ЕТАЛОНИРАЊЕ) АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА | Укупно( дин) |
| --- | --- |

ПРОГРАМ

ПОЈЕДИНАЧНА(ПОВРЕМЕНА) МЕРЕЊА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ  МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ(МОРАВА( У 2013.ГОДИНИ

Инсталисана снага блока је 125 МW, блок има 2 ЕФ а сваки ЕФ има по 2 секције.

Сходно У Р Е Д Б И О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ  ( Службени гласник РС ,бр71/10), потребно је извршити мерења емисија загађујућих материја према стандардним референтним методама наведеним у  Прилогу VI  У Р Е Д Б Е :

Емисије загађујућих материја : прашкасте материје, CО2, SO2, NОx(сведено на NО2), CО, HCl и HF и то:

-масених концентрација загађујућих материја, сведено на нормалне услове, сув гас и О2 6%), (mg/m3),

-масених протока загађујућих материја (kg/h ) и

-одређивање eмисионих фактора загађујућих материја(кg/МWh)

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења- пробе.

( Физичкохемијских параметара угља, шљаке и електрофилтарског пепела, која нису дефинисана наведеним павилником, али су неопходни за израду ИЗВЕШТАЈА О ПОЈЕДИНАЧНИМ МЕРЕЊИМА ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ У ТЕ (МОРАВА(  У 2013. ГОДИНИ.

У склопу сваког испитивања-мерења урадити по три независна мерења-пробе.

ВРСТА МЕРЕЊА

1. Одређивање емисије прашкастих материја

1.1.Одређивање масених  концентрација прашкастих материја (mg/m3), у мерној равни иза електрофилтера(ЕФ)-истовремено иза левог и иза десног ЕФ, за сваку пробу.

1.2. Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и емисионих фактора прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

прашкастих материја (кg/МWh) за сваку пробу.

1.3. Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни  ЕФ за сваку пробу :

на реалним условима; на нормалним условима, влажан гас; на нормалним условима, сув гас и мерени кисеоник и нормалним условима, сув гас и 6% кисеоника

2.Одређивање емисија сумпорних оксида SОx(SО2) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених  протока (кg/h ) и емисионих факторх (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а), за сваку пробу

3.Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx(сведено на NО2), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh) , иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

4.Одређивање емисије угљенмоноксида (CО), и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

5. Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на  HF) и то: масених  концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а)за сваку пробу

6. Одређивање емисија неорганских једињења хлора (сведено  на HCl) и то: масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и емисионих фактора (кg/МWh), иза вентилатора димних гасова(ВДГ-а) за сваку пробу

7.Узорковање и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља који се сагорева у котлу

7.1.Одређивање техничке анализе угља (W, А и Hd), за сваку пробу.

7.2. Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, Ssag и Н +О) и Su , за сваку пробу.

Узорковање угља са свих додавача ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

8.Узорковање ШЉАКЕ и одређивање сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su) и сагорљивих материја у шљаци, за сваку пробу.

Узорковање ШЉАКЕ ће се вршити све време испитивања, на сваких двадесет минута (композитни узорак).

9.Узорковање ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА и одређивање:

- гранулометријског састава и средњег пречника честица пепела за леви и десни ЕФ за сваку пробу( по три анализе узорка на сваком ЕФ)

- силикатне анализе

- сагорљивог и укупног сумпора (Ssag и Su)

- сагорљивих материја

- температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и

- електричне отпорности

пепела издвојеног у секцијама ЕФ - композитни узорак за леви и композитни узорак за десни ЕФ .

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено

10. УЧЕСТАЛОСТ МЕРЕЊА

Мерење се врши једном годишње.

У складу са чланом 7  У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ ( Службени гласник РС ,бр71/10), урадити План мерења емисије

11. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

У складу са чланом 8 У Р Е Д Б Е О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА У ВАЗДУХ( Службени гласник РС ,бр71/10), приказати резултате мерења емисије, према Прилогу VI  У Р Е Д Б Е .

Садржај елемената Извештаја о мерењима емисија загађујућих материја у вазух , урадити у складу са Прилогу VI I  У Р Е Д Б Е .

Одвођење пепела се врши ејекторима испод конуса (левкова). Свака секција има два левка (леви и десни). Скупљање композитних узорака пепела се врши сукцесивно за све време испитивања, на сваких 20 минута (појединачно узорковање). Узорковање испод левих и десних левкова се врши у трајању од 5 минута при сваком појединачним узорковању.

Напомена: Узорковање угља са додавача, шљаке и електрофилтерског пепела се врши истовремено .

10. ДОСТАВЉАЊЕ ИЗВЕШТАЈА

Извештај   ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА  У ВАЗДУХ У (МОРАВА( У 2012.години се доставља 25 дана након обављања мерења.

Извештај доставити:

- 3 ИзвештајаСлужби хемије ТЕМ

- 1 Извештај Служби за контролу и заштиту животне средине ТЕНТ-а и

- 1 Извештај ЕПС-у, Сектору за заштиту животне средине

МЕРНА МЕСТА

Шема мерних равни за мерење масене концентрације прашкастих материја дата је у прилог

Шеф Службе хемије

Саша Милосављевић, дипл.инж.

ТЕ "МОРАВА"

| Ред.бр. | АКТИВНОСТ | Јединична цена за блок (дин) |
| --- | --- | --- |
| Појединачна мерења емисије загађујућих материја у ваздух у ТЕМ у 2013.години |  |
| 1.1 | Одређивање масених концентрација прашкастих материја (mg/m3),у мерној равни иза ЕФ-истовремено, иза левог и иза десног ЕФ за сваку пробу |  |
| 1.2 | Одређивање масених протока прашкастих материја (kg/h) и фактора емисије прашкастих материја (kg/МWh) за сваку пробу |  |
| 1.3 | .Oдређивање запреминских протока димних гасова за леви и десни ЕФ за сваку пробу за одређене услове |  |
| 1. | Одређивање емисије прашкастих материја Укупно 1.1+1.2+1.3 |  |
| 2. | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (кg/МWh), за сваку пробу |  |
| 3. | Одређивање емисије угљенмоноксида(CО), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (kg/h), фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 4. | Одређивање емисије неорганских једињења флуора(сведено на HF) и то масених концентрација материја(mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 5. | Одређивање емисија неорганских једињења хлора(сведено на HCl) и то: масених концентрација материја(mg/m3), масених протока (kg/h ) и фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 6. | Узорковање угља и одређивање техничке И ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља КОЈИ СЕ САГОРЕВА У КОТЛУ, за сваку пробу |  |
| 7. | Одређивање техничке анализе угља (W, А, Su и Hd), за сваку пробу |  |
| 7.1 | Одређивање ЕЛЕМЕНТАРНЕ анализе угља (C, H, S sag, Н +О) |  |
| 7.2 | Узорковање ШЉАКЕ, и одређивање сагорљивог сумпора (Ss) и укупног сумпора (Su) и сагорљивих материја у ШЉАЦИ |  |
| 8. | Узорковање ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА и одређивање СИЛИКАТНЕ АНАЛИЗЕ, ГРАНУЛОМЕТРИЈСКОГ САСТАВА ПРАШКАСТИХ МАТЕРИЈА-пепела, издвојених у секцијама ЕФ, одређивање сагорљивог сумпора(Ss) и укупног сумпора(Su), температуре синтеровања, омекшавања, полулопте и разливања и електричне отпорности за сваку пробу |  |
| 9 | Одређивање емисије АЗОТНИХ ОКСИДА NОx,(сведено на NО2), и то масених концентрација (mg/m3), масених протока (кg/h ) и фактора емисије (kg/МWh), за сваку пробу |  |
| 10 | Израда и достава Извештаја |  |
| Укупно 1-10 |  |

ПРОГРАМ ИСПИТИВАЊА ИСПРАВНОСТИ АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА

У ВАЗДУХ ИЗ ДИМЊАКА ТЕ МОРАВА У 2013.ГОДИНИ

Урадити испитивање исправности аутоматског мерног система (АМС) за мерење емисије загађујућих материја:

1. Прашкастих материја - један АМС

2. Гасовитих материја: CO, CO2, NOx(NO2), SO2, HCl и HF – један АМС

3. Периферна мерења: запремински проток димних гасова, температура, притисак, садржај влаге и садржај кисеоника у отпадном гасу.

Испитивање исправности АМС урадити у складу са важећом законском регулативом Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС,  бр. 71/10) и захтевима стандарда SRPS EN 14181 (QAL2).

За калибрацију прашкастих материја се примењује стандард SRPS EN 13284-2, који је део стандарда SRPS EN 14181.

Захтеви наведених стандарда за испитивње аутоматских мерних система:

- Тест функционалности аутоматских мерних система

- Најмање 15 упоредних паралелних мерења са стандардним референтним методама за одређивање масених концентрација загађујућих материја и то:

- SRPS EN 14789 – Емисије из стационарних извора- Одређивање запреминске концентрације кисеоника – Реферерентна метода- Парамагнетизам.

- SRPS ISO 10780 – Mерење брзине и запреминског протока струје гасова у каналима.

- SRPS EN 15058 – Одређивање масене концентрације угљенмоноксида – Референтна метода – Недисперзивна инфрацрвена спектрометрија.

-  SRPS EN 14792 - Одређивање масене концентрације оксида азота – Референтна метода – Хемилуминисценција.

- SRPS EN 14791 - Емисије из стационарних извора - Одређивање масене концентрације сумпордиоксида – Референтна метода.

- SRPS EN 14790 – Емисије из стационарних извора- Одређивање водене паре у вентилационим отворима.

- SRPS EN 13284-1 - Емисије из стационарних извора – Одређивање прашине у опсегу ниских масених концентрација – Мануелна гравиметријска метода

- SRPS ISO 9096 - Емисије из стационарних извора- Мануелно одређивање масене концентрације прашкастих материја.

- SRPS EN 1911-1,2,3 - Емисије из стационарних извора – Мануелна метода за одређивање хлороводоника

- ISO 15713:2006 - Емисије из стационарних извора – Узорковање и одређивање концентрације гасовитих неорганских једињења флуора.

- Одређивање калибрационе функције

- Тест варијабилности калибрационе функције

Обавеза ТЕНТ-а је да за време испитивања води евиденцију о погонским параметрима рада блока и електрофилтерима на сваких 10 минута.

4.  Учесталост мерења:

Мерења се раде једном годишње, према Плану мерења емисије одређеним чланом 7. Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. гл. РС  бр 71/10).

5.  По обављеним испитивањима урадити  Извештај према захтевима важеће законске регулативе.

6. Мерна места

Мерне равни за постојеће анализаторе на димњаку ТЕ Морава су на коти 48, m . Шема мерних равни је дата у прилогу за појединачна мерења емисије загађујућих материја.

Шеф Службе хемије ТЕ Морава

Саша Милосављевић, дипл.инж

Спецификација ЦЕНА

КАЛИБРАЦИЈЕ (ЕТАЛОНИРАЊА) АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА  ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА  У ВАЗДУХ ИЗ БЛОКА ТЕ МОРАВА У 2013.ГОДИНИ

| КАЛИБРАЦИЈА (ЕТАЛОНИРАЊЕ) АУТОМАТСКОГ МЕРНОГ СИСТЕМА ЗА КОНТИНУАЛНО МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ( дин) |
| --- | --- |

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБРАЗАЦ БР. 2.

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

ОБРАЗАЦ БР. 3.

7.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

ОБРАЗАЦ БР. 7.

11.  ПОТВРДА О РЕФЕРЕНТНИМ НАБАВКАМА