ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-157592/ 7 -2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0506/2018(209/2018)** за набавку Аналитичка и техничка вага, Сушница,Редестилатор ТЕНТ А: Партија 1: Аналитичка вага, Партија 2:Техничка вага, Партија 3: Сушница, Партија 4: Редестилатор, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

 Да ли је прихватљиво понудити сушницу са следећим спецификацијама: температурни опсег 10°C од амбијенталне до 250° радне?

**ОДГОВОР 1:**

Прихватљиво је понудити сушницу опсега од 10° C изнад амбијантелне температуре са опсегом до 300° C .

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли је прихватљиво понудити сушницу са следећим спецификацијама: уграђен вентилатор са одговарајућом ваздушном турбином за мешање топлог ваздуха ради изједначења температуре у целој комори сушнице, док постоји и одвођење влажног ваздуха преко вентилационог отвора  Ø 50 мм који је подесив?

**ДГОВОР 2:**

Није прихватљиво, сушница мора имати само природну циркулацију ваздуха без турбине/вентилатора.

**ПИТАЊЕ 3**:

Да ли је прихватљиво понудити сушницу са следећим спецификацијама: електронски контролер /уместо/ електронско подешавање у корацима 10%

**ОДГОВОР 3:**

Елекктронско подешавање у корацима 10% односи се на подешавање струјања ваздуха, уколико електронски контролер поседује функцију подешавања протока ваздуха,

Прихватљивоо је понудити га.

**ПИТАЊЕ 4**:

Да ли је прихватљиво понудити сушницу са следећим спецификацијама: у самом регулатору температуре инсталирана је заштита од прегревања тј.од прекорачења задате температуре,уколико дође до прегревања  /уместо/ механичка заштите класе 1 по ДИН 12880, обзиром да нудимо домаћи производ а тражени стандард је из оквира Немачких стандарда?

**ОДГОВОР 4:**

Прекотемпературна заштита мора по DIN 12880 стандарду или одговарајућем интернационалном стандарду. Ово је неопходно пошто су наши узорци лако запаљиви.

**ПИТАЊЕ 5**:

Да ли је прихватљиво понудити сушницу са следећим спецификацијама: кућиште од пластифицираног декапираног лима док је унутрашња комора од нерђајућег челика?

**ОДГОВОР 5:**

Комора и кућиште морају бити од нерђајућег челика, пластификација није прихватљива.

**ПИТАЊЕ 6**:

Да ли је прихватљиво понудити сушницу са следећим спецификацијама: снага грејача 1100W /уместо/ напајање 2000W?

**ОДГОВОР 6:**

Да прихватљиво је уколико сушница испуњава остале захтеве спецификације.

**ПИТАЊЕ 7**:

Шта означава захтев „флап“ у оквиру спецификације параметри?

**ОДГОВОР 7:**

Флап означава затварач вентилационог отвора.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА