НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ЧЕТВРТА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 327461/15-2017 од 11.09.2017. године)

*Обреновац, септембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ЧЕТВРТУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**

Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А

1.

Тачка 3.1 Опис добара и техничка спецификација, за партију 2 – Кондуктометар, Кондуктометар портабл на страни 4 и 5 од 56 конкурсне документације, допуњује се и гласи као у прилогу.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

1.

* 1. **Опис добара и техничка спецификација**

**ПАРТИЈА 2 – Кондуктометар**

**Кондуктометар портабл**

**-Мерни опсег кондуктометра 0-3000 mS/cm**

**резолуције 0.001, са ћелијском константом од 0.001 do 199.9 cm-1**

**-Мерни опсег сонде 0.01 - 300µS,**

0,000........1,999/0,001

0,00.......19,99/0,01

-Ћелијска константа:фиксна **0, 10 cm-1**

-Температурни опсег:-5.......+105 ̊C резолуција 0,1 ̊C

- Сонда LR 325/01 произвођача понуђеног уређаја или одговарајућа

-Температурна компензација аутоматска

-Апарат мора да поседује дршку за ношње која уједно служи и као сталак(подршка) на којој стоји апарат

Уз апарат испоручити:

* Електроду са 1,5 m кабла произвођача понуђеног уређаја
* Држач за електроду
* Батерија
* Оригинално произвођачко упутство и превод упутства на српском језику

Напомена:

* WTW или одговарајућа
* Обавезна је испорука уређаја у магацин ТЕНТ А и инсталација уређаја у лабораторију ТЕНТ А од стране понуђача.
* Трошкове транспорта уређаја сноси понуђач.
* Пробни рад уређаја је 30 дана од дана пуштања у рад.