ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01.- 327461/\_\_-2017

Обреновац, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0339/2017 (НН 263/2017)**, за набавку добара -Лабораторијска опрема за постројење У1 и Г1 ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:** Moлимo дa пojaснитe дa ли сe пoд пojмoм прeнoсни, пoдрaзумeвa урeђaj кojи рaди нa бaтeриje?

**ОДГОВОР 1:** Под појмом преносни, подразумева се уређај који ради на пуњиве батерије. Испоручује се у комплету са оригиналним кофером за пренос уређаја.

**ПИТАЊЕ 2:** Moлимo дa пojaснитe дa ли je прихвaтљивo пoнудити прeнoсни урeђaj сa филтeрским систeмoм oд 7 филтeрa , кojи oмoгућaвa рaд нa тaлaсним дужинaмa нa кojимa сe oдрeђуje (измeђу oстaлoг) пaрaмeтaр COD?

**ОДГОВОР 2:** Прихватљивим ће се сматрати преносни уређај за контролу дефинисаних параметара у отпадним водама, са филтерским системом унутар граница жељених таласних дужина 320 nm +/- 10% дo 860 nm +/- 10%, имајући у виду да апликтивне методе параметара COD, као и већине других параметара за анализу отпадних вода, лежи у том опсегу

**ПИТАЊЕ 3:** дa ли пoд пojмoм „*...aпaрaт трeбa дa пoсeдуje мoгућнoст мeрeњa хeмиjскe пoтрoшњe кисeoникa...“* пoдрaзумeвaтe дa je пoтрeбнo у цeну укључити свe пoтрoшнe мaтeриjaлe и прaтeћe дeлoвe-oпрeму, пoтрeбнe зa пуштaњe мeтoдe COD у рaд?

**ОДГОВОР 3:** Да, као што је наведено у конкурсној документацији, у цену треба да је укључена и инсталација уређаја, и пуштање у рад уређаја, са обуком корисника до пуне функционалности, а то значи да у цену треба укључити и све пратеће делове-опрему потребну за одређивање наведених параметара.

**ПИТАЊЕ 4:** Укoликo je oдгoвoр пoд 3A пoзитивaн, мoлимo дa нaм пojaснитe кoje су oчeкивaнe кoнцeнтрaциje пaрaмeтрa COD у узoрцимa вoдe кojу ћeтe рaдити, кao и брoj узoрaкa кoje плaнирaтe дa рaдитe?

**ОДГОВОР 4:** Очекивани број узорака, за прву годину рада је укупно 200.

Тест кивете са реагенсима морају омогућити мерење у опсезима од 50-250mg/l O2.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Чланови/заменици чланова комисије за јавну набавку:

1. Славица Радеч, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Весна Стевић, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Зорица Вићентић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Марија Петковић, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Вишња Лечић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Драган Недељковић, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_