ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број ЈН 6166/2014/2014 – Индустријски манометри и термометри

Поштовани,

На основу члана 63. став 1. и став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам измену конкурсне документације и  одговор на постављено питање везано за припремање понуде  за јавну набавку број 6166/2014 , а која се односи на набавку добара Индустријски манометри и термометри

Измена конкурсне документације и одговор на постављена питања:

Питања :

1.Дa ли сe зa пoз. 3.1 мoгу нудити мeрилa зa нижу aмбиjeнтaлну тeмпeрaтуру (стaндaрди сeриje EN 837 прoписуjу aмбиjeнтaлну тeмпeрaтуру oд -200C дo 600C зa oву врсту мeрилa)

2. Дa ли су зa пoз. 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.9 рeaлнo пoтрeбнe нaвeдeнe тeмпeрaтурe флуидa?

Дa ли сe мoгу пoнудити мeрилa бeз пуњeњa?

3. Зa пoз. 5, кoлики je стaтички притисaк?

4. Зa пoз. 7.1-7.7.4, дa ли сe мoгу нудити тeрмoмeтри кружнoг пoпрeчнoг прeсeкa?

5. Зa пoз. 8.1 и 8.3, дa ли сe мoжe нудити прeчник 150 mm?

6. Зa пoз. 8.4, дa ли сe мoжe нудити други прикључaк, с oбзирoм дa прoизвoђaчи тврдe дa нa Ø8 ниje тeхнички мoгућe рaдити нaвoj M12 ( вeћ1/2II или вeћи)?

7. Дa ли мoрaмo пoнудити свe?

8. Манометар са стакленом U цеви и гуменим цревом:

- унутрашњи размак у U профил.

- висина U профила

- дебљина зида цеви

- спољни пречник цеви

- начин прикључења црева з цев

- особине или врста црева

- флуид којим се пуни цев-манометар

- начин качења U цеви, на постоље, зид или други начин, описати или дати слику постојећег или цртеж.

Одговори:

- Зa пoзициjу 3.1 прихвaтaмo мeрилa зa aмбиjeнтaлну тeмпeрaтуру  oд -20 дo +60ºC ;

- Зa пoзициje 1.2, 1.4, 1.6, 1.7 и 1.9 прихвaтaмo сувe мaнoмeтрe зa тeмпeрaтурe рaднoг мeдиjумa прeкo 200°C штo сe види из тeхничкe спeцификaциje у прилoгу (у нoвoj тeхничкoj спeцификaциjи нaвeдeни мaнoмeтри су рaздвojeни пo тeмпeрaтурaмa);

- Зa пoзициjу 5 мaксимaлни рaдни притисaк je p=1,5 bar;

- Зa пoзициje 7.1-7.4 нe прихвaтaмo тeрмoмeтрe кружнoг пoпрeчнoг прeсeкa;

- Зa пoзициje 8.1 и 8.3 мoгу сe пoнудити бимeтaлни тeрмoмeтри прeчникa 100mm или 150 mm;

- Зa пoзициjу 8.4 прихвaтaмo прикључaк R1/2".

- Да. Морате понудити све,

8.Унутрaшњи рaзмaк измeђу цeви У прoфилa ниje битaн, тj. пoнудитe штa имaтe у прoизвoднoм прoгрaму ;

Висинa У прoфилa мoжe бити oд 650 mm дo 800 mm ;

зидa цeви ниje битнa, тj. пoнудитe штa имaтe у прoизвoднoм прoгрaму ;

Спoљни прeчник цeви трeбa дa будe oд ø8 дo ø10mm (пoнудити црeвo унутрaшњeг прeчникa прeмa спoљaшњeм прeчнику цeви) ;

Прикључeњe црeвa нa цeв извршити нaвлaчeњeм црeвa нa цeв и стeзaњeм пoмoћу шeлнe ;

Црeвo мoжe бити гумeнo или PVC ;

Рaдни флуид je вoдa ;

У цeв мoрa дa будe фиксирaнa нa нoсaч, мaтeриjaл нoсaчa мoжe бити дрвo или PVC.

У конкурсној документацији стоји:

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП " Електропривреда Србије " Београд

## Привредно друштво " Термоелектране Никола Тесла " д.о.о Обреновац

## Огранак П. Д. ТЕ Колубара

Ј.Н. број: 6166

Датум:        2014. год.

Велики Црљени

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ

Индустријски манометри и термометри

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пуњени (глицерински) манометар са Бурдоновом цеви у округлом кућишту, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опсег 0 ÷ 250 kPa, (резолуција скале 5кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, гас Н2 макс.температура радног медијума60(С амбијент: +10÷+50 С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 1.2 | Опсег 0 ÷ 400 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: вода, пара, уље, гас Н2 макс.температура радног медијума150(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 45 |  |  |
| 1.3 | Опсег 0 ÷ 600 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум:уље, вода, пара, гас Н2 макс.температура радног медијума50(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 30 |  |  |
| 1.4 | Опсег 0 ÷ 1МPa, (резолуција скале 0,02 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, вода, макс.температура радног медијума180(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 30 |  |  |
| 1.5 | Опсег 0 ÷ 1.6 МPa, (резолуција скале 0,05МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, вода,гас Н2, СО2, макс.температура радног медијума50(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 40 |  |  |
| 1.6 | Опсег 0 ÷ 2.5 МPa, (резолуција скале 0,05МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, пара, гас СО2, макс.температура радног медијума300(С амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 20 |  |  |
| 1.7 | Опсег 0 ÷ 6 МPa, (резолуција скале 0,1 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, макс.температура радног медијума300(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 5 |  |  |
| 1.8 | Опсег 0 ÷ 10 МPa, (резолуција скале 0,2 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, уље макс.температура радног медијума50(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 30 |  |  |
| 1.9 | Опсег 0 ÷ 16 МPa, (резолуција скале 0,2 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: вода, пара макс.температура радног медијума350(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 15 |  |  |
| 2 | Пуњени (глицерински) мано - вакуумметар са Бурдоновом цеви у округлом кућишту, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Опсег -100 ÷ 150 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, пара макс.температура радног медијума80(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 3 | Мано – вакуумметар (мембрански), пуњени силиконским уљем, са сепаратором, директни са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: нерђајући челик Матери јал мембране: нерђајући челик Материјал прикључка: месинг Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Опсег: - 10 ÷ +15 kPa (резолуција скале 0,5кРа), класе тачности 1, називне димензије Ø160 mm, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: вода, пара (макс.температура медијума до 100(С), амбијент: +20÷+80(С, oтпоран на вибрације. |  | ком | 6 |  |  |
| 4 | Пуњени (глицерински) вакуумметар са Бурдоновом цеви у округлом кућишту, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Опсег -100 ÷ 0 кPa, (резолуција скале 0,2 кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: вода, пара макс.температура радног медијума80(С амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 5 |  |  |
| 5 | Диференцијални манометар у округлом кућишту , материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Опсег 0–60 кPa, (резолуција скале 1кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100mm, прикључци радијални (бочни) R1/2“, радни медијум: вода, макс.температура радног медијума40(С амбијент: +10÷+50 С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 6 | Манометри DIN EN562 улазног и излазног притиска регулационих вентила на боцама техничких гасова са округлим кућиштима, радијалним (бочним) прикључком. Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: месинг Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Опсег 0÷30МРа (резолуција скале 0,1 МРа), црвена црта на 20МРа прикључак М12х1.5. пречник кућишта Ø60, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (кисеоник, аргон), макс.температура радног медијума20(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 6.2 | Опсег 0÷1,6МРа (резолуција скале 0,05 МРа), прикључак М12х1.5, пречник кућишта Ø60, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (кисеоник), макс.температура радног медијума20(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 6.3 | Опсег 0÷4МРа (резолуција скале 0,2 МРа), прикључак М12х1.5, пречник кућишта Ø60, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (ацетилен), макс.температура радног медијума20(С амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 6.4 | Опсег 0÷250кРа (резолуција скале 5 кРа), прикључак М12х1.5, пречник кућишта Ø60, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (ацетилен), макс.температура радног медијума20(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 6.5 | Опсег 0÷25МРа (резолуција скале 0,1МРа), прикључак R1/4", пречник кућишта Ø60, класе тачности 1.6, радни медијум: технички гас (водоник), макс. температура радног медијума 20(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 4 |  |  |
| 7 | Индустријски термометар са алкохолним стубом. Материјал кућишта: месинг Материјал прозора: стакло Материјал заштитне цеви :месинг |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Угаони термометар 90( DIN16182, називна величина DN110х80x8, опсег: 0÷60(С (резолуција скале 1(С), температурни елемент: алкохол(црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: уље, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 12 |  |  |
| 7.2 | Угаони термометар 135(, називна величина DN150х100x8, опсег: 0÷160(С (резолуција скале 2(С), температурни елемент: алкохол (црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: вода, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 8 |  |  |
| 7.3 | Прав термометар DIN16185, називна величина DN150х50х10, опсег: 0÷120(С (резолуција скале 1(С), температурни елемент: алкохол (црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: вода,пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 15 |  |  |
| 7.4 | Прав термометар DIN16185, називна величина DN150х200х10, опсег: 0÷100(С (резолуција скале 2(С), температурни елемент: алкохол (црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: уље, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 8 | Биметални термометар Материјал кућишта: челик Материјал прозора: стакло Делови у додиру са медијумом: нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Пречник кућишта D(160мм, димензије сонде (дужина х пречник) 400х10 мм, опсег: 0÷150(С (резолуција скале 2(С), класа тачности:1, температурни елемент: сонда са навојем,прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: вода,пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 8.2 | Пречник кућишта D(100мм, димензије сонде (дужина х пречник) 250х10 мм, опсег: 0÷60(С (резолуција скале 1(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: вода, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 8 |  |  |
| 8.3 | Пречник кућишта D(160мм, димензије сонде (дужина х пречник) 250х10 мм, опсег: 0÷250(С (резолуција скале 2(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: вода, пара амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 2 |  |  |
| 8.4 | Пречник кућишта D(100мм, димензије сонде (дужина х пречник) 160х8 мм, опсег: 0÷120(С (резолуција скале 2(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) М12х1, радни медијум: уље, амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 8.5 | Пречник кућишта D(100мм, димензије сонде (дужина х пречник) 160х10 мм, опсег: 0÷400(С (резолуција скале 2(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, радијални (бочни) R1/2“, радни медијум: вода, пара амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 1 |  |  |
| 9 | Варена заштитна цев за биметалне термометре, материјал: нерђајући челик, прикључак за термометар R1/2“ (унутрашњи навој) |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Димензије цеви: - шестострана глава ОК 36, - монтажни (носећи) пречник z=26mm, - с/у пречнк цеви: d=12 mm / d1=15mm, - дужина цеви у додиру са медијумом: L=170mm. |  | ком | 3 |  |  |
| 10 | Манометарски вентил (трокраки) са прикључком за манометар. Материјал кућишта: месинг |  |  |  |  |  |
| 10.1 | DIN16270 са контролним прикључком М20х1.5, називни притисак PN10, процесни прикључак R1/2“(спољашњи), прикључак за манометар R1/2“ (унутрашњи), радни медијум: вода, пара, амбијент: +20÷+80С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 11 | Прикључак кондензациона петља |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Излазна страна са навојним прикључком (леви навој R 1/2") и манометарским прикључком, улазна страна на заваривање. Дужина L=240mm, радни притисак p=140bar, материјал цеви: челик, материјал манометарског прикључка: челик |  | ком | 5 |  |  |
| 12 | Шестострани прикључак за манометар |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Материјал прикључка: месинг, навојни прикључак: М20х1.5(леви) – М20х1.5, номинални притисак PN10, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 12.2 | Материјал прикључка: месинг, навојни прикључак: М20х1.5(леви) - R1/2“, номинални притисак PN10, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 12.3 | Материјал прикључка:челик, навојни прикључак : М20х1.5(леви) – М20х1.5, номинални притисак PN250, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 2 |  |  |
| 12.4 | Материјал прикључка:челик, навојни прикључак : М20х1.5(леви) - R1/2“, номинални притисак PN250, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 2 |  |  |
| 13 | Манометар са стакленом "U" цеви и гуменим цревом |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Опсег мерења од -300mmH2O до +300mmH2O, резолуција скале 1mm, унутрашњи пречник гуменог црева ø8мм, дужина црева 1m. |  | ком | 1 |  |  |

Напомена                                                                                                                                                Уз понуду доставити каталоге производа према горе наведеној спецификацији са назнаком производа који је понуђен.

Уз испоручену мерну опрему доставити уверење о еталонирању издато од стране акредитоване домаће лабораторије ;

УКУПНО:__________________________ динарa

Техничку спецификацију обрадио:

_____________________________

Овлашћено лице ТЕ Колубара – Велики Црљени

_____________________________

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.

____________________________

Мења се и гласи:

10.	ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЈП "Електропривреда Србије" Београд

## Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о Обреновац

## Огранак П. Д. ТЕ Колубара

Ј.Н. број:  .............. ( Nо: .......... )

Датум: 07.05.2014. године

Велики Црљени

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКУ ИНДУСТРИЈСКИХ МАНОМЕТАРА И ТЕРМОМЕТАРА

| Ред. број | Предмет набавке | Произвођач | Јед.мере | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стандардни (суви) манометар са Бурдоновом цеви у округлим кућиштима, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Опсег 0 ÷ 400 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, макс.температура радног медијума 150(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 5 |  |  |
| 1.2 | Опсег 0 ÷ 1МPa, (резолуција скале 0,02 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, макс.температура радног медијума 180(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 30 |  |  |
| 1.3 | Опсег 0 ÷ 2.5 МPa, (резолуција скале 0,05МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, макс.температура радног медијума 200(С амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 1.4 | Опсег 0 ÷ 6 МPa, (резолуција скале 0,2 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара, макс.температура радног медијума 200(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 5 |  |  |
| 1.5 | Опсег 0 ÷ 16 МPa, (резолуција скале 0,5 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: пара макс.температура радног медијума 200(С амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 15 |  |  |
| 2 | Пуњени (глицерински) манометар са Бурдоновом цеви у округлом кућишту, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Опсег 0 ÷ 250 kPa, (резолуција скале 5кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, гас Н2 макс.температура радног медијума 60(С, амбијент: +10÷+50 С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 2.2 | Опсег 0 ÷ 400 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: вода, уље, гас Н2 макс.температура радног медијума 60(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 40 |  |  |
| 2.3 | Опсег 0 ÷ 600 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум:уље, вода, пара, гас Н2 макс.температура радног медијума 50(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 30 |  |  |
| 2.4 | Опсег 0 ÷ 1.6 МPa, (резолуција скале 0,05МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, вода,гас Н2, СО2, макс.температура радног медијума 50(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 40 |  |  |
| 2.5 | Опсег 0 ÷ 2.5 МPa, (резолуција скале 0,05МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, гас СО2, макс.температура радног медијума 60(С, амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 2.6 | Опсег 0 ÷ 10 МPa, (резолуција скале 0,5 МРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље макс.температура радног медијума 50(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 30 |  |  |
| 3 | Пуњени (глицерински) мано - вакуумметар са Бурдоновом цеви у округлом кућишту, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Опсег -100 ÷ 150 kPa, (резолуција скале 10кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: уље, пара макс.температура радног медијума 80(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 4 | Мано – вакуумметар (мембрански), пуњени силиконским уљем, са сепаратором, директни са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: нерђајући челик Матери јал мембране: нерђајући челик Материјал прикључка: месинг Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Опсег: - 10 ÷ +15 kPa (резолуција скале 0,5кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø150 mm, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: вода, пара (макс.температура медијума до 100(С), амбијент: +20÷+60(С, oтпоран на вибрације. |  | ком | 6 |  |  |
| 5 | Пуњени (глицерински) вакуумметар са Бурдоновом цеви у округлом кућишту, директни, са радијалним (бочним) прикључком. Материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Опсег -100 ÷ 0 кPa, (резолуција скале 2 кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100 mm, прикључак R1/2“, радни медијум: вода, пара макс.температура радног медијума 60(С, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 5 |  |  |
| 6 | Диференцијални манометар у округлом кућишту , материјал у контакту са радним медијумом: нерђајући челик Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: нерђајући челик Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Опсег 0–60 кPa, (резолуција скале 1кРа), класе тачности 1.6, називне димензије Ø100mm, прикључци радијални (бочни) R1/2“, радни медијум: вода, макс. радни притисак р=1,5 bar, макс.температура радног медијума 40(С, амбијент: +10÷+50 С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 7 | Манометри DIN EN562 улазног и излазног притиска регулационих вентила на боцама техничких гасова са округлим кућиштима, радијалним (бочним) прикључком. Материјал кућишта: челик Материјал прикључка: месинг Материјал прозора: стакло |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Опсег 0÷30МРа, црвена црта на 20МРа прикључак М12х1.5. пречник кућишта Ø63, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (кисеоник, аргон), макс.температура радног медијума20(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 7.2 | Опсег 0÷1,6МРа, прикључак М12х1.5, пречник кућишта Ø63, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (кисеоник), макс.температура радног медијума 20(С , амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 7.3 | Опсег 0÷4МРа, прикључак М12х1.5, пречник кућишта Ø63, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (ацетилен), макс.температура радног медијума 20(С, амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 7.4 | Опсег 0÷250кРа, прикључак М12х1.5, пречник кућишта Ø63, класе тачности 2.5, радни медијум: технички гас (ацетилен), макс.температура радног медијума 20(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 7.5 | Опсег 0÷25МРа, прикључак R1/4", пречник кућишта Ø63, класе тачности 1.6, радни медијум: технички гас (водоник), макс. температура радног медијума 20(С, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 4 |  |  |
| 8 | Индустријски термометар са алкохолним стубом. Материјал кућишта: месинг Материјал прозора: стакло Материјал заштитне цеви :месинг |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Угаони термометар 90( DIN16182, називна величина DN100х80x8, опсег: 0÷60(С (резолуција скале 1(С), температурни елемент: алкохол(црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: уље, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 12 |  |  |
| 8.2 | Угаони термометар 135(, називна величина DN150х100x8, опсег: 0÷160(С (резолуција скале 2(С), температурни елемент: алкохол (црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: вода, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 8 |  |  |
| 8.3 | Прав термометар DIN16185, називна величина DN150х50х10, опсег: 0÷120(С (резолуција скале 1(С), температурни елемент: алкохол (црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: вода,пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 15 |  |  |
| 8.4 | Прав термометар DIN16185, називна величина DN150х200х10, опсег: 0÷100(С (резолуција скале 2(С), температурни елемент: алкохол (црвена боја), класа тачности: 1, стаклени уложак у облику цеви, навојни прикључак R1/2“, радни медијум: уље, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 9 | Биметални термометар Материјал кућишта: челик Материјал прозора: стакло Делови у додиру са медијумом: нерђајући челик |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Пречник кућишта D(150мм, димензије сонде (дужина х пречник) 400х10 мм, опсег: 0÷150(С (резолуција скале 2(С), класа тачности:1, температурни елемент: сонда са навојем,прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: вода,пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 9.2 | Пречник кућишта D(100мм, димензије сонде (дужина х пречник) 250х10 мм, опсег: 0÷60(С (резолуција скале 1(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: вода, амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 8 |  |  |
| 9.3 | Пречник кућишта D(150мм, димензије сонде (дужина х пречник) 250х10 мм, опсег: 0÷250(С (резолуција скале 5(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: вода, пара амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 2 |  |  |
| 9.4 | Пречник кућишта D(100мм, димензије сонде (дужина х пречник) 160х8 мм, опсег: 0÷120(С (резолуција скале 2(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, централни аксијални (леђни) R1/2“, радни медијум: уље, амбијент:+10÷+50С(. |  | ком | 3 |  |  |
| 9.5 | Пречник кућишта D(150мм, димензије сонде (дужина х пречник) 160х10 мм, опсег: 0÷400(С (резолуција скале 5(С), класа тачности:1.6, температурни елемент: сонда са навојем, прикључак : фиксни, радијални (бочни) R1/2“, радни медијум: вода, пара амбијент: +10÷+50С(. |  | ком | 1 |  |  |
| 10 | Варена заштитна цев за биметалне термометре, материјал: нерђајући челик, прикључак за термометар R1/2“ (спољашњи навој) |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Димензије цеви: - шестострана глава ОК 36, - монтажни (носећи) пречник z=26mm, - с/у пречнк цеви: d=12 mm / d1=15mm, - дужина цеви у додиру са медијумом: L=170mm. |  | ком | 3 |  |  |
| 11 | Манометарски вентил (трокраки) са прикључком за манометар. Материјал кућишта: месинг |  |  |  |  |  |
| 11.1 | DIN16270 са контролним прикључком М20х1.5, називни притисак PN10, процесни прикључак R1/2“(спољашњи), прикључак за манометар R1/2“ (унутрашњи), радни медијум: вода, пара, амбијент: +20÷+80С(. |  | ком | 10 |  |  |
| 12 | Прикључак кондензациона петља |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Излазна страна са навојним прикључком (леви навој R 1/2") и манометарским прикључком, улазна страна на заваривање. Дужина L=240mm, називни притисак PN100bar, материјал цеви: челик, материјал манометарског прикључка: челик |  | ком | 5 |  |  |
| 13 | Шестострани прикључак за манометар |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Материјал прикључка: месинг, навојни прикључак: М20х1.5(леви) – М20х1.5, номинални притисак PN10, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 13.2 | Материјал прикључка: месинг, навојни прикључак: М20х1.5(леви) - R1/2“, номинални притисак PN10, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 6 |  |  |
| 13.3 | Материјал прикључка:челик, навојни прикључак : М20х1.5(леви) – М20х1.5, номинални притисак PN250, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 2 |  |  |
| 13.4 | Материјал прикључка:челик, навојни прикључак : М20х1.5(леви) - R1/2“, номинални притисак PN250, радни медијум: вода, пара, амбијент: 0÷+50С(. |  | ком | 2 |  |  |
| 14 | Стаклена "U" цев са гуменим цревом |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Опсег мерења од -300mmH2O до +300mmH2O, резолуција скале 1mm, унутрашњи пречник гуменог црева ø8мм, дужина црева 1m. |  | ком | 1 |  |  |

УКУПНО:   ________________________динара

Напомена:

Гарантни период: 12 месеци од уградње, тј.18 месеци од испоруке.

Рок испоруке: 60 дана од дана обостраног потписивања уговора.

Место испоруке: ТЕ Колубара.

Уз понуду доставити каталоге производа према горе наведеној спецификацији са назнаком производа који је понуђен.

Уз испоручену мерну опрему доставити уверење о еталонирању издато од стране акредитоване домаће лабораторије ;

Техничку спецификацију обрадио:

Бојан Којић, дипл.маш.инж.

____________________

Овлашћено лице ТЕ Колубара – Велики Црљени

____________________

Потпис одговорног лица понуђача

м.п.       __________________________

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.