| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

СВИМ ПОНУЂАЧИМА

ПРЕДМЕТ: 	Одговори на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА)

Поштовани,

На основу члана 63. ставови 2. и 3. ЗЈН (Сл. гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН бр. 1577/2013 - Набавка анализатора димног гаса испред котловског загрејача (ЛУВА):

- Да ли је Тендером дозвољена могућност смештања оба анализатора у један орман/кабинет?

- Да.

- Где се налазе мерна места у процесу?

- На каналу димног гаса, на излазу из котла.

- Да ли се мерна места налазе испред или иза филтера?

- Испред филтера.

- Које су димензије издувног канала на којем се монтирају сонде?

- 6200 х 2800 mm.

- Која је концентрација пепела/прашине у димног гасу?

- 40 g/m3.

- Која је брзина димног гаса?

- 40m/sec.

- Која је температура димног гаса?

- Температура димног гаса  је до 200°С.

- Која је концентрација SO2 у димном гасу?

- 3 - 7 g/m3.

- Која је влажност димног гаса?

- 12 - 13%.

- Колики је притисак димног гаса?

- -3cm vH2O.

ЗА КОМИСИЈУ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Милан Тасић, дипл. инж, заменик члана Комисије за ЈН