ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде за јавну набавку добара број 101876/2015 Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б)

Поштовани,

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) достављамо Вам  одговор на постављено питање везано за припремање понуде за јавну набавку добара број 101876/2015 Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б).

Питање 1: У конкурсној документацији на страни 22/46 под редним бројем 14., 15., и 16. тражи се термометар Wika M7310.

Да ли постоји могућност да се наведе интернет адреса где се могу видети

карактеристике траженог артикла или да се напише детаљна техничка спецификација траженог артикла?

Питање 2: У конкурсној документацији на страни 22/46 под редним бројем 14. пише да тражени термометар треба да има следеће карактеристике ∅8×200×10.000, док у техничкој спецификацији на страни 46/46 пише ∅8×200×6.000. Која димензија (величина) је потребна?

Питање 3: У конкурсној документацији на страни 24/46 под редним бројем 38., 41.,42., и 43. траже се Wika модел 213.40.

Да ли se могу понудити манометри израђени комплетно од нерђајућег челика пуњени глицерином? Aко је одговор не , молим Вас за детаљно техничко образложење Вашег одговора.

Питање 4: У конкурсној документацији на страни 21/46 под редним бројем 02. пише

'' Dava~ protoka Honsberg VD-025GR040 / 320 cSt или одговарајуће ''

После контакта са произвођачем, тражени модел се не препоручује за температуру од 320°С, и не желе да испоруче овај модел ако је тражена температура од 320°С.

Да ли је потребно испоручити тражени модел без обзира што не може да се користи на температури од 320°С, или је потребно понудити заменски који може да издржи температуру од

320°С?

Питање 5: У конкурсној документацији на страни 22/46 под редним бројем 13. пише

'' Termostat Jumo 20 - 150 °C 603035-0020-1-043-50-0-00-20-13-20-150-8-0/000''

Модел са кодом 603035-0020-1-043-50-0-00-20-13-20-150-8-0/000 није могуће дефинисати јер 0 на крају кода не постоји, него је на том месту једина опција 6. Да ли је то грешка у куцању или постоји неки каталог у коме постоји опција са 0 ?

Одговор 1: У прилогу вам достављамо технички лист са означеним траженим карактеристикама електро-контактних термометара.

Одговор 2: Потребна је димензија ∅8×200×10.000.,

Одговор 3: Манометри, под у питању наведеним ставкама, треба да имају кућиште од кованог месинга.

Радни услови на местима уграње ових манометара су веома јаке вибрације и могућност удара у кућиште манометра.

Вишедецениjско искуство у раду темоелектране је показало да манометри са кућиштем од кованог месинга имају значајно дужи радни век од манометара са кућиштем од нерђајућег челичног лима на местима са изразито лошим радним условима, захваљјући робусном дизајну кућишта.

Одговор 4: cSt (Centistokes) je јединица за вискозност. 1 cSt = mPaS (milipascalsekunda )

Одговор 5: Грешка у ознаци. Тачна ознака кода траженог модела треба да буде 603035-0020-1-043-50-0-00-20-13-20-150-8-6/000

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена појашњења сматрају саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

Такође, обавештавамо Вас да ће Наручилац сагласно ЗЈН члан 63.5. извршити продужење рока за подношење понуда.

У Обреновцу,

Датум: 26.06.2015.године

Прилог: