НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:Мулти анализатор димног гаса

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1750/2016 (1228/2016)

(број 5383-E.03.02.-251020/9-2016 од 29.09.2016. године)

*Обреновац, Септембар 2016. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/1750/2016 (1228/2016)**

**1.**

На основу додатног појашњења број 1. Наручилац врши измену Конкурсне документације у делу: 3. Техничка спецификација.

**2.**

**Конкурсна документација мења се и гласи:**

**Важећа техничка спецификација:**

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

**Минимални технички захтеви преносног анализатора димних гасова:**

Анализатор мора имати могућност симултаног мерења 5 компоненти димних гасова, и то:

NOx, SO2, CO, CO2 i O2.

**Мерни елементи и опсег:**

• NOx: 0 do 2.500 ppm

• CO: 0 do 5.000 ppm

• O2: 0-5/10/25 vol%

• SO2: 0 do 3.000 ppm

• CO2: 0-10/20/30 vol%

**Мерне методе:**

• NOx: Cross Flow Modulation Chemiluminescence Detection Mrthod (CLA) , по Стандарду EN 14792.

• SO2: Cross Flow Modulation Non-Dispersive Infrared Absorption Method (NDIR)

• CO: Cross Flow Modulation Non-Dispersive Infrared Absorption Method (NDIR) , по стандарду EN 15058.

• CO2: Non-Dispersive Infrared Absorption Method (NDIR)

• O2: Paramagnetic Method, po Standardu EN 14789.

Докази о испуњености захтева референтних метода за O2, CO i NOx, издатих од овлашћеног сертификационог тела.

**Усклађеност произвођача анализатора:**

• EN ISO 14001:2004

• EN ISO 9001:2008

• Да је анализатор “портабилан” – лако преносив са локације на локацију.

• Тежина анализатора маx 17kg.

• Анализатор са уграђеном заштитом од спољних удара и ручком за ношење.

• Поновљивост: <±1% пуног опсега

• Линеарност <±2% пуног опсега

• Дрифт: <±2% пуног опсега/дневно

• Време одзива:

• SO2 : 180 секунди

• NOx : 45 секунди

• CO : 45 секунди

• CO2 : 45 секунди

• O2 : 45 секунди

• “warm-up” време не дуже од 30мин

• “timer” функционалност, која омогућава аутоматско подешавање “start” i “sleep” мода.

• Интерна меморија са могућношћу приступа путем PC-a.

• SD card меморијски слот за снимање и чување података у универзалном CSV формату.

• Color LCD “touch screen” дисплеј на анализатору са истовременим приказом свих 5 мерних параметара NOx, SO2, CO, CO2 i O2 и опцијом за “screen capture” – сликање вредности

приказаних на екрану у датом тренитку.

• Могућност приказа графова анализе мерења директно на дисплеју анализатора и исписом “on screen” упутства за руковање уређајем.

# Врста и количина добара

Према обрасцу структуре цене.

# 3.3 Рок испоруке добара

Рок испоруке не може бити дужи од 60 календарских дана. Испорука се врши радним данима у радно време од 07:00 до 14:00 часова..

# 3.4. Место испоруке добара

Понуда се даје на паритету ф-ко Купац, а место испоруке је локација Огранка ТЕНТ - ТЕНТ Б, Ушће, Поштански фах 35, Обреновац.

Понуђач је дужан да у року од 10 дана од дана испоруке одржи обуку о коришћењу у просторијама наручиоца.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

• да ли је испоручена наручене количина

• да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

• да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Продавац је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђаћач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

* Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеца од дана извршења квантитативног и квалитативног пријема добара.
  + - * Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**3.**

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.