НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:* лабораторијске пећи за жарење

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0306/2016 (1399/2016)

(број 105.E.03.01-312982/8-2016 од 05.10.2016.. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/0306/2016 (1399/2016) -лабораторијске пећи за жарење

1.

# Мења се конкурсне документације у тачки 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА,

3.1.Врста и количина добара и то у делу који се односи на спољашње димензије пећи и сада гласи:

„Спољашње димензије не веће од ШxДxВ 450x650x570 mm“

Остали делови техничке спецификације и Конкурсне документације остају не промењени.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

-важећа техничка спецификација

КОМИСИЈА

Никола Пајник\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вишња Лечић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Јелисава Стојилковић\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара,техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

**3.1.Врста и количина добара**

**Технички опис набавке**

|  |
| --- |
| **Ставка 1**  Лабораторијска пећ за жарење   * Могућност рада на температурама до 1100 0С * Конструкција пећи урађена од профилисаног челичног лима, рам је од нерђајућег челика попуњен керамичком циглом. * Комора пећи је урађена од висококвалитетне керамике. * Изолациони простор пећи од слоја керамичких влакана, на бази алуминијум оксида,уз ваздушно струјање. * Врата пећи се отварају на доле, механизмом полуга и опруга, са одговарајућом изолацијом. * Грејачи пећи израђени од легиране електроотпоме жице "кантхал А1". * Пећ офарбана електростатичким наносом и печена у комори * Управљање пећи мора да се врши преко микропроцесорског регулатора * Могућност пограмирања минимум 5 рампи уз могућност подешавања времена постизања жељене температуре * Унутрашње димензије коморе ШxДxВ 200x300x100 mm ±10% * **Спољашње димензије не веће од ШxДxВ 450x650x570 mm** * Снага пећи не већа од 3 кW * Напајање 220 V, 50 Hz   **Ставка 2**  Лабораторијски дигестор са сетом подпултних ормана за хемикалије   * Радна површина дигестора од керамичких материјала отпорних на утицај агресивних материја и темпертуре до минимум 1200 0С * Дигестор са вертикално подижућим предњим панелом израђеним од темперираног стакла. * Могућност подизања предњег панела до минимално 700mm од радне површине ради уношења опреме и могућност закључавања (фиксирања на жељеној висини) * Постојање лимитирајуће вредности висине изнад које због безбедности корисника није могуће закључавање / фиксирање предњег панела * Висок ниво енергетске ефикасности, безбедност у раду и на мањим протоцима од 0.5 m/s при половично отвореним предњим панелом * Спољне димензије дигестора (ширина / дубина / висина): не веће од 1550x1000x2400mm * Унутрашње димензије (ширина простора за рад): мин 1300mm x мин 650 mm * Сертификован по стандарду ЕN14175 * Електрична безбедност у складу са стандардом ЕN-61010-1 * Дигестор треба да поседује СЕ знак * Осветљење од минимум 1000 lux, прикључак за воду са одводом, прикључак за гас и минимум четири утичнице за струју * Дигестор се испоручује са цревим за повезивање на одвод и вентилатором за потискивање ваздуха који има следеће карактеристике:   - пластични импелери  - израђен од материјала високе резистентности на хемикалије и корозивне паре  - перформасе ускладу са стандардима АMCА 210-85 и ISО 5801.  - брзина мотора минимум 1400 rpм  - потрошње струје не веће од 0.4 кW   * Дигестор се испоручује са носачем висине минимум 700 mm и сетом заштитних хемијских ормана који се постављају испод дигестора * Сет ормана се састоји од ормана специфицираног за држање киселина и ормана за базе * Сви понуђени ормани су типа фиока минималних корисних димензија ШxДxВ 450x 400 x500 |

**3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације); дато у 3.1**

**3.2.1 Документација која се доставља као саставни део понуде**

Понуђачи су у обавези, сходно бренду и производима који нуде, да доставе овлашћење-ауторизацију од стране произвођача или дистрибутера произвођача да могу да нуде, продају и сервисирају оргинална добра која су предмет набавке, односно да доставе попуњен, потписан и оверен образац „ИЗЈАВА О АУТОРИЗАЦИЈИ ПОНУДЕ”(Образац бр. 5. конкурсне документације)

**3.2.2 Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара**

- Предметна добра морају бити искључиво оригинални производи, односно нови производи у оригиналном паковању.

**3.3 Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана ступања Уговора на снагу.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке: ТЕНТ Б - Ушће

Паритет испоруке: FCA (магацин Наручиоца) са урачунатим зависним трошковима

* 1. **Квалитативни и квантитативни пријем**

Према члану 6. и 7. Модела уговора.

* 1. **Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеци од дана када је извршен квантитативни и квалитативни пријем добара.

.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

* 1. **Евентуалне додатне услуге**

Нема.