| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ПРЕДМЕТ: Одговори на постављена питања по ЈН 2313/2013 – Прецизне ваге

На основу члана 63, став 3 ЗЈН РС (Сл.гласник РС 124/12) достављамо Вам одговоре на постављена питања по ЈН 2313/2013 – Прецизне ваге

Питање 1: За ваге Маx. мерења 150 кг нисте навели поделу мерења, а и минимум мерења, као и то да ли би биле прихватљиве ваге са максимумом мерења већим од 150кг?

Одговор 1: Не би била прихватљива јер опсег мерења је од 0кг до мах. 150 кг, са поделом од 0,1 кг.

Питање 2: Поред тога, димензију платформе сте дефинисали као фиксну димензију, 700x700мм, уместо да је дефинишете као минимум 700x700мм

Одговор 2: Димензије платформе: мин 700х700мм

Питање 3: У техничким карактеристикама за ,прецизне ваге" под редним бројем два, навели сте да ваге треба да имају "велики дисплеј" Шта то значи "велики дисплеј"?

Одговор 3:Под појмом „Велики дисплеј“ подразумева се дисплеј ширине 50мм као  и  висина,  цифара 15мм како би се вршило јасно очитавање

Питање 4: Да ли би електромеханичка, вага коју би евентуално понудила моја фирма, са карактеристикама које поседују,била прихватљива у поступку набавке" прецизних вага" под редним бројем један. Карактеристике те ваге су: Маx. мерења 150/300кг (двоинтервална) Минимум мерењал 1кг, подела мерења-50/100гр,радна температура-од -10 до +40С, платформа од гвоздђа од целика тас-прохром (иноx), димензија-700x800мм, напајаље-220волти пуњива батерија, висина цифара на дисплеју са позадинским осветљењем-30мм индикација истрошеност батерије-има?

Одговор 4: Не би била прихватњива јер нам није неопходно да буде двоинтервална. Материјал платформе одговара: прохром, гвожђе, метал...

Питање 5: Да ли би за вас била прихватљива и електромеханичка вага, коју би моја фирма евентуално понудила,као понуда за "прецизну вагу" под редним бројем два, а поседује следеће карактеристике: Маx. мерења-3/6кг, подела мерења-1/2грама (до 3кг подела је грам, а од 3кг до 6кг подела је 2грама),величина таса - 330x250мм од прохрома,напајање-220 Волти и пуњива батерија која је већ уграђена у вагу, висина цифара на Светлећем дисплеју-15мм показивање измерене масе

Одговор 5: Електротехничка вага са наведеним карактерисикама би била одговарајућа под нашим редним бројем два из Образца понуде.

Питање 6: Да ли ваге  требају да буду оверене (жигосане) од стране надлежних тела.

Одговор 6: Ваге које су тражене у Обрасцу понуде  морају бити оверене од стране надлежних тела јер се за сваки мерни уређај формира картон за еталонирање и баждарење и исти се обнавља у периоду прописаним спецификацијом самог уређаја.

КОМИСИЈУ ЗА ЈН  2113/2013

___________________

___________________

___________________