ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5383-Е.03.02-319522/11-2017

25.09.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН /3000/1340/2017(1041/2017)за набавку **Уређај за одређивање рН вредности**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

* Дa ли je прихвaтљивo пoнудити oдгoвaрajући aпaрaт сa тeмпeрaтурним oпсeгoм oд -5°С дo 105°С?
* Дa ли je прихвaтљивo пoнудити oдгoвaрajући aпaрaт  сa сaврeмeним кoлoр грaфичким дисплejoм?

**ОДГОВОР 1:**

1. Остајемо при траженом опсегу температура јер у одређеним ситуацијама морамо имати могућност одређивања pH на вишим температурама од 105°C.
2. Остајемо при траженом ТFT дисплеју јер нам због веће оштрине, јасноће приказа и боље осветљености више одговара за рад у условима у нашој лабораторији.