ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-47928/2-2018

Обреновац, 29.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0752/2017(446/2017)** за набавку добара Локална и контактна мерења (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На Позицији 14. тражи се процесни прикључак G3/4“B за манометар Ø63mm. Тражени процесни прикључак G3/4“B је предвиђен за манометре Ø100mm, док је за манометре Ø63mm предвиђен процесни прикључак G1/2“B.

Да ли да се понуди процесни прикључак G3/4“B за манометре Ø100mm или процесни прикључак G1/2“B за манометре Ø60mm?

**ОДГОВОР 1:**

На позицији 14. тражи се мембрански манометар, који чине манометар и мембрански сепаратор у склопу. Процесни прикључак мембранског сепаратора је G3/4“B.

**ПИТАЊЕ 2:**

На Позицијама 15. и 16. је потребно дефинисати материјал од кога су направљени тражени манометарски вентили. Манометарски вентили PN400 могу бити направљени од црног или нерђајућег челика.

**ОДГОВОР 2:**

Позиције 15. и 16. су израђене од црног челика.

**ПИТАЊЕ 3**

На Позицији 16. тражи се адаптер за R ½. Да ли се адаптер односи на тестни прикључак који је на вентилу М20x1.5, па је потребно понудити адаптеr M20x1.5 / G1/2“ ž/ž ?

**ОДГОВОР 3:**

Уз манометарски вентил је потребно понудити адаптерM20x1.5 ž – G1/2“ ž.

**У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**

**Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те у случају да продужи рок, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.**