ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-181308/7-2019 од 25.04.2019. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 422/2019 (3000/0242/2019), за набавку добара – Лабораторијска опрема и лабораторијски потрошни материјал - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења и измене конкурсне документације:

**ПИТАЊЕ 1**: У конкурсној документацији за предметну јавну набавку а на страни 13/60 у одељку 3.2.2. Техничка документација која се доставља приликом испоруке добара Наручилац је навео следеће: “За одмерно посуђе, пипете, мензуре и бирете (осим стаклених и дигиталних) доставити уверења о еталонирању издата од акредитоване лабораторије.”

Молимо Вас да прецизирате захтев, да ли се он односи на сво стаклено одмерно посуђе или само на наведено (пипете, мензуре и бирете осим пластичних и дигиталних). Такође Вас молимо да прецизирате ниво акредитације лабораторије чије уверење тражите, по ком стандарду или стандардима мора да буде издата акредитација истој?

**ОДГОВОР 1:** Лабораторија мора бити акредитована према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006.

Наведено стаклено одмерно посуђе: пипете,  мензуре и бирете (осим пластичних и дигиталних) потребно је да буду  еталониране у складу са захтевима SRPS ЕN ISO 4787:2011 гравиметријска метода.